福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：武夷学院化学化工实验中心设备更新货物类采购项目

备案编号：H-WY-GK-202211-B0564-IDN

项目编号：[350700]H1-ZX-[GK]2022016

采购人： 武夷学院

代理机构：福建南平中鑫招标咨询有限公司

2022年11月

第一章   投标邀请

福建南平中鑫招标咨询有限公司采用公开招标方式组织武夷学院化学化工实验中心设备更新货物类采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：H-WY-GK-202211-B0564-IDN。

2、项目编号：[350700]H1-ZX-[GK]2022016。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：节能产品，适用于（合同包1 、合同包2），按照最新一期节能清单执行。环境标志产品，适用于（合同包1），按照最新一期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（合同包1、合同包2）。小型、微型企业，适用于（合同包1、合同包2）。监狱企业，适用于（合同包1、合同包2）。促进残疾人就业 ，适用于（合同包1、合同包2）。信用记录，适用于（合同包1、合同包2），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力声明函 | 投标人须提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力声明函，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购） | 投标人代表投标时需提供《中小企业声明函》手持件，现场核查。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力声明函 | 投标人须提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力声明函，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购） | 投标人代表投标时需提供《中小企业声明函》手持件，现场核查。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

9、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

11、采购人：武夷学院

地址：福建省武夷山市武夷大道16号

联系方法：0599-5136100

12、代理机构：福建南平中鑫招标咨询有限公司

地址：南平市延平区南福路22号（亿发建材装璜材料市场）17幢2层

联系方法：0599-8638559

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建南平中鑫招标咨询有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 中小企业划分标准所属行业 | 采购包预算 | 采购包最高限价 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 环境、化工专业实验室设备; 否; 1（批）; 4,494,200.0000; 批发业. | 4494200 | 4494200 | 44942 |
| 2 | 2-1; 高分子材料与工程专业实验室设备; 否; 1（批）; 3,765,700.0000; 批发业. | 3765700 | 3765700 | 37657 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |

| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 本项目推荐项目包1中标候选人数为3家，项目包2中标候选人数为3家。 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数：本项目确定项目包1中标人数为1家，项目包2中标人数为1家； |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向福建南平中鑫招标咨询有限公司提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门：（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由支付。 (2)其他： |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件的内容修正为下列内容：后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建南平中鑫招标咨询有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的，福建南平中鑫招标咨询有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建南平中鑫招标咨询有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建南平中鑫招标咨询有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建南平中鑫招标咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建南平中鑫招标咨询有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建南平中鑫招标咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建南平中鑫招标咨询有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建南平中鑫招标咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建南平中鑫招标咨询有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建南平中鑫招标咨询有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建南平中鑫招标咨询有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与电子投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在福建南平中鑫招标咨询有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建南平中鑫招标咨询有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建南平中鑫招标咨询有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建南平中鑫招标咨询有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建南平中鑫招标咨询有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建南平中鑫招标咨询有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建南平中鑫招标咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理
  投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建南平中鑫招标咨询有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建南平中鑫招标咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建南平中鑫招标咨询有限公司提出询问，福建南平中鑫招标咨询有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建南平中鑫招标咨询有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：
  19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建南平中鑫招标咨询有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建南平中鑫招标咨询有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建南平中鑫招标咨询有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| （1）单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| （2）营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| （3）提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| （4）依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| （5）依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| （6）具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| （7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| （8）信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| （9）中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| （10）联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力声明函 | 投标人须提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力声明函，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购） | 投标人代表投标时需提供《中小企业声明函》手持件，现场核查。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力声明函 | 投标人须提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力声明函，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购） | 投标人代表投标时需提供《中小企业声明函》手持件，现场核查。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1 
         无

包：2
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建南平中鑫招标咨询有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建南平中鑫招标咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建南平中鑫招标咨询有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建南平中鑫招标咨询有限公司统一对外发布。

②对福建南平中鑫招标咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1 
包一般情形 
         无

技术符合性

明细

技术和服务要求有出现负偏离的，按无效投标处理；

商务符合性

明细

商务要求有出现负偏离的，按无效投标处理；

附加符合性
         无

价格符合性 包：2 
包一般情形 
技术符合性

明细

技术和服务要求有出现负偏离的，按无效投标处理；

商务符合性

明细

商务要求有出现负偏离的，按无效投标处理；

附加符合性
         无

价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建南平中鑫招标咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 项目包1,项目包2采用最低评标价法。

7.2评标标准

采购包1采用最低评标价法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。

（2）价格扣除的规则如下：

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额10%（含10%）以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额10%-30%（含30%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额30%-50%（含50%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额超过该采购包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

b.小型、微型企业产品等：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 节能产品 | 若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于本采购包报价总金额10%（含10%）以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额10%-30%（含30%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额30%-50%（含50%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额超过本采购包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。 |

c.其他：

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

b.评标价相同的并列。

采购包2采用最低评标价法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。

（2）价格扣除的规则如下：

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额10%（含10%）以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额10%-30%（含30%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额30%-50%（含50%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额超过该采购包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

b.小型、微型企业产品等：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 节能产品 | 若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于本采购包报价总金额10%（含10%）以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额10%-30%（含30%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额30%-50%（含50%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额超过本采购包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。 |

c.其他：

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

b.评标价相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

## 包1：环境、化工专业实验室设备

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）采购项目

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 预算单价 (万元) | 预算总价 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池测试系统 | 台 | 42 | 0.6 | 25.2 |
| 2 | 光电化学测试系统 | 套 | 1 | 31.5 | 31.5 |
| 3 | 光催化反应仪 | 台 | 1 | 7.1 | 7.1 |
| 4 | 静电纺丝机 | 台 | 1 | 4.2 | 4.2 |
| 5 | 冷冻干燥机 | 台 | 1 | 7.5 | 7.5 |
| 6 | 电子天平（一） | 台 | 1 | 3.95 | 3.95 |
| 7 | 微流体纺丝机 | 台 | 1 | 36 | 36 |
| 8 | 手动切片机 | 台 | 1 | 0.72 | 0.72 |
| 9 | 液压纽扣电池封口机 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 |
| 10 | 液压纽扣电池拆卸机 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 |
| 11 | 自动涂布机 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 12 | 手套箱 | 台 | 1 | 15.6 | 15.6 |
| 13 | 真空脱泡搅拌机 | 台 | 1 | 4.85 | 4.85 |
| 14 | 二氧化碳纳米激光作用仪 | 台 | 1 | 4.5 | 4.5 |
| 15 | 全自动光电催化流动反应系统 | 台 | 1 | 35 | 35 |
| 16 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 台 | 1 | 80 | 80 |
| 17 | 离子色谱仪 （核心产品） | 台 | 1 | 45 | 45 |
| 18 | 接触角测量仪 | 台 | 1 | 39.8 | 39.8 |
| 19 | 恒温多通道光催化反应系统 | 台 | 2 | 8.1 | 16.2 |
| 20 | 油水膜分离测试系统 | 台 | 1 | 9.5 | 9.5 |
| 21 | 电子天平（二） | 台 | 8 | 1 | 8 |
| 22 | 化工桌面数字工厂 | 套 | 4 | 18 | 72 |

（二）性能参数、规格

一、电池测试系统

（一）、产品特点：

1、可用于材料研究、扣式电池以及常规手机电池等测试。

2、模块化设计，每个模块为独立的≥ 8 个通道。

3、每个通道可任意设置为恒流充放电、恒压充电、恒功率放电、恒阻放电、直流内阻测试、静置等模式。

4、每个通道可检测不同型号的电池，并完全独立工作于不同的模式，互不影响。

5、通道有完备的软、硬件多级保护。

6、有独立的硬件恒流源和恒压源。

7、支持掉电保护。

8、支持在线修正电流、电压精度，实现用户“边测试，边校准”。

（二）、技术指标：

电流量程（A）：

一档：≥1mA 二档：≥5mA （自动切换）

一档：≥1mA 二档：≥10mA （自动切换）

一档：≥2mA 二档：≥20mA （自动切换）

一档：≥5mA 二档：≥50mA （自动切换）

一档：≥10mA 二档：≥100mA （自动切换）

2、电压量程（V）：≥5V

3、工作模式：恒流充放电、恒压充放电、恒功率放电、恒阻放电、直流内阻测试、静置等等

4、限制条件：时间、电压、电流、容量，-△V 等近 20 种

5、编程形式：支持流程图形式编程

6、循环保持率：支持记录循环保持率数据

7、远程控制：支持通过 intern 远程监控

8、编程步数：不限（不少于 1100 步）

9、通道数：≥8

10、输入阻抗：≥1MΩ（100mA-5000mA） ≥1GΩ(100mA 以下)

11、输出方式：四电极（支持参比电极测试）

12、电压精度：±0.05%FS

13、电流精度：±0.05%FS

14、恒功率/恒阻精度：0.2%RD+0.2%FS（控制）， 0.1%RD+0.1%FS（测量）

15、计算机系统时间：±1 秒（无累计误差）

16、电压分辩率：≥5 位有效数字（自动）

17、电流分辩率：≥5 位有效数字（自动）

18、工作电源：≥AC 220V50Hz/110V60Hz

二、光电化学测试系统

（一）、基础参数

1、功率和尺寸

1.1、总功率：≥500 W

1.2、结构尺寸：≥150×60×75 cm（长×宽×高）

2、辐照组件

2.1、灯泡功率：≥300 W；

2.2、功率调整范围：150~300W；

2.3、工作模式：反馈控制；

2.4、最大电流：≥21 A；

2.5、均匀方形光斑尺寸：≥10×10 mm~50×50 mm；

2.6、辐照强度：

10x10 mm 光强度大于3000 mW/cm2 (调焦筒直接输出)

10x10 mm 光强度大于1000 mW/cm2 （接液芯光纤）

50x50 mm 光强度大于100 mW/cm2（调焦筒直接输出）

50x50 mm 光强度大于30 mW/cm2（接液芯光纤）

2.7、光谱范围：320~800 nm ；

2.8、配合滤光片可以获得：紫外光区，可见光区，近红外光区及窄带光；

2.9、输出光不均匀性：±1%；

2.10、长期不稳定性（8小时内）：<2%；

2.11、精密光反馈（高稳定输出），数字电流显示；

3、光功率测量组件

3.1、测量光谱范围：0.2~11 μm；

3.2、量程范围：0~20 W；

3.3、测量精度：≤1 mW；

4、反应器组件

4.1、一体化三电极上盖；(连接简易，高气密性)；

4.2、反应器容积：≥180 mL，有效体积约90 mL；

4.3、快速链接坡口法兰夹具；

4.4、可拆卸光窗；

4.5、高气密性单室三电极反应器；

5、斩波组件

5.1、斩波控制：PFS40A快门执行器；

5.2、斩波时间范围：1s～30 min；

5.3、斩波器频率可调，斩波频率数字显示，触控屏幕控制；

6、运动调节组件

6.1、箱体X轴调节范围：0～80 mm；

6.2、转盘位置：准直位、光功率测量位、单室反应位、反应器反应位；

6.3、转盘Y轴调节范围：0～10 mm；

6.4、手动光源位置调节盘；

6.5、准直系统：激光准直器

（二）、气相色谱仪：

1、不小于8 程序升温柱箱；

2、不小于6 控温（含柱箱控温）；

3、载气控制：旋钮控制；流量显示方式：压力表显示；

4、显示器：≥320×240图形大屏幕，实现中、英文显示，参数设置简单直观；

5、各种程序功能(记忆、自诊断、时间程序等)；

6、USB通讯接口，三路模拟输出结构和信号线≥3根；

7、TCD具有断气自动保护功能；

8、氢火焰检测器FID可使用主机或工作站控制自动点火；

9、反控色谱工作站：具有反控功能，免费升级；

10、气相色谱仪主机：≥220 V，50Hz；

11、进样器选件：（1）填充柱进样器≥2套；（2）毛细进样口 ≥1套；

12、产品配置：

12.1、气相色谱仪主机；≥1套

12.2、进样器选件：

12.2.1、双填充柱进样器≥ 1套；

12.2.2、毛细进样口≥1套；

12.3、检测器选件：

12.3.1、氢火焰检测器（FID）：可适用填充柱/毛细管柱分析

12.3.2、最大操作温度：≥400℃

12.3.3、最小检出限：≤5×10-12 g/s（正十六烷）

12.3.4、基线噪声： ≤2×10-13 A

12.3.5、基线漂移： ≤5×10-13 A（30 min）开机稳定150分钟后

12.3.6、热导池检测器（TCD）：双柱平衡方式，适用于填充柱分析

12.3.7、最大操作温度：≥400℃

12.3.8、炉子绝对温度精度：为设定温度±0.5%

12.3.9、灵敏度S值：≥2500 mv· mL/mg(正十六烷)

12.3.10、灵敏度S值：≥8000 mv· mL/mg(正十六烷)（带放大）

12.3.11、噪声水平：≤20 uv

12.3.12、漂移：≤100 uv/15min

（三）、低温恒温槽

1.温度范围（℃）：-5～100；

2.温度波动度（℃）：±0.05（25℃，介质是水或酒精）；

3.显示分辨率（℃）：≤0.1；

4.内胆容积（L）：≥6；

5.开口尺寸×深度：≥150×150×150（mm）；

6.泵循环方式：内、外循环；

7.泵流量（L）：≥8；

8.控制方式：微机温控、PID调节；

9.温度传感器：Pt100；

10.制冷方式：压缩机；

11.工作电压：交流220V±10％ 50HZ；

12.总功率（KW）：≥2；

13.外形尺寸：≥340mm×405mm×670mm；

14.长方形不锈钢内胆，不锈钢台板，设定、测量分别显示；

（四）、电化学工作站

1、恒电位仪；

1.1、2，3，4电极结构；

1.2、最大电位范围：±10 V

1.3、最大电流：±250 mA连续，±350 mA峰值；

1.4、所加电位范围：±10 mV，±50 mV，±100 mV，±650 mV，±3.276 V，±6.553 V，±10 V

1.5、所加电位分辨：≤电位范围的0.0015%

1.6、测量电流范围：±10 pA至±0.25 A，12量程

1.7、电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1c-6A/V时为0.2%，其他量程l%；

1.8、输入偏置电流：∠20pA

2、恒电流仪

2.1、恒电流范围：3 nA-250 mA

2.2、所加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为l%，±20 pA

2.3、所加电流分辨率：电流范围的0.03 %

2.4、测量电流范围：±0.025 V，±0.l V，±0.25 V，土l Ⅴ，±2.5 V，±10 V

2.5、测量电位分辨率：≤测量范围的0.0015%

3、电位计；

3.1、参比电极输入阻抗：≥1e12欧姆

3.2、参比电极输入带宽：≥10 MHz

3.3、参比电极输入偏置电流：∠=10pA@25°C

3.4、波形发生和数据获得系统；

3.5、快速信号发生更新速率：≥10 MHz，≥16位分辨

3.6、快速数据采集系统：≥16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒≥l,000,000点

3.7、外部信号记录通道最高采样速率：≥1 MHz

三、光催化反应仪

1、仪器主件：光源控制器≥1台、主体箱≥1台、多试管搅拌反应仪≥1台。

2、紫外光：≥100W、≥300W、≥500W和≥1000W汞灯各≥1支，可设置汞灯工作条件。

3、模拟日光：≥350W和≥800W氙灯各≥1支，可设置氙灯工作条件。

4、可见光：≥400W金卤灯≥1支，可设置金卤灯工作条件。

5、光源控制器包括总电源、灯选择、灯电源、灯启动等开关。

6、石英试管：≥10ml试管≥12支、≥50ml试管≥12支，≥10ml试管专用搅拌子≥12颗、≥50ml试管专用搅拌子≥12颗。

7、内照式反应容器：≥250ml和≥500ml反应容器各≥1个。

8、全石英玻璃冷阱和磨口石英冷阱各≥1个均有冷却水底部延伸冷却循环，挡光罩≥1个。

9、配置微型水泵≥1台。

10、紫外与可见光滤光片各≥6片。

11、具有停水报警自动断电功能。

四、静电纺丝机

1、工作电源：≥AC220V

2、最大功率：≥1KW

3、高压电源：

3.1、输出电压：0-30KV

3.2、输出电流：0-1mA

3.3、数显电压表和电流表

3.4、恒流/恒压操作模式

4、注射泵：采用微控制器来控制电机的转速，从而控制所注液体流量，注射速度：0.01ml/h~30.00ml/h

5、收集系统

5.1、喷头夹具滑台：≥5孔喷头夹具（孔：≥φ12mm），有效行程≥140mm

5.2、辊筒收集器：辊筒转速数显可调，范围：100-1300rpm

6、产品尺寸：≥570mm W×520mm L×680mm H

五、冷冻干燥机

真空冷冻干燥技术，简称冻干，又称升华干燥。冻干技术能在低温条件下将样品中的水分除去，以达到干燥及长期保存的效果，对热敏性物质如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物组织，冻干技术非常适用，因此广泛应用于药品、生物制品，化工及食品工业。

（一）、主要特点

1、干燥仓一体成型，无粘接、高强度，无泄漏。

2、压缩机，高效稳定，噪音低。

3、冷阱预冻功能。

4、导流筒技术，缩短干燥周期。

5、样品温度监视，可实时监控样品温度

6、冻干曲线绘制功能，可查看、存储冻干曲线。

7、冻干数据显示存储功能，支持U盘数据导出功能。

8、自动除霜功能，采用先进的热氟除霜技术，除霜块、安全。

9、特殊样品冷阱低温干燥功能。

10、原装充气阀，可充氮气或惰性气体进行干燥后的保存。

11、标准真空接口，可与多种真空泵联用。

（二）、主要技术参数：

1、控制方式：PLC+触摸屏

2、样品温度传感器：≥2支

3、除霜方式：热氟除霜

4、冷凝温度：<-110℃

5、真空度（空载）：< 3Pa

6、冻干面积：≥0.12m2

7、冻干效率：≥2L/24H

8、捕水能力：≥4L

9、冷阱尺寸：≥Φ220×250mm

10、样品盘：≥Φ200×4mm

11、压缩机功率：≥1HP

12、真空泵：≥2L/S

13、主机尺寸：≥W640×D640×H1000

六、电子天平（一）

1、量程：60/120/220g

2、可读性：0.01/0.01/0.1mg

3、重复性：0.02/0.04/0.07mg

4、线性：0.1/0.1/0.2mg

5、全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（（isoCAL），保证称量结果的可靠性；

6、智能彩色触摸滑屏；

7、直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面；

8、全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷；

9、MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Windows程序中，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议；

10、具有数据中断功能，当检测到以下不确定称重结果时，暂时中断至打印机、计算机的数据传输：

-称重结果低于USP最小称量量限制；

-天平不水平；

-天平未校准时；

11、具有水平报警功能的智能电子水平气泡，图形提示水平调整；

12、SQmin功能，按照USP最小样品量要求监控天平的合规性；

13、具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），数据可溯源；

14、机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁；

15、完全可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底；

16、可进行单次和批次ID的设置，方便执行可追溯样品识别操作；

17、密码保护功能，防止数据被篡改；

18、更多的应用程序：混合、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等；

19、可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式；

20、配置：主机≥1台，带电源、≥1个防尘罩和玻璃防风罩。

七、微流体纺丝机

1、滑台位移系统：三轴高精度运动滑台，X，Y，Z轴可同时运行，可运行各种图案，滑台平移速度 0-1000 mm/min ，位置重复精度 ±0.02 mm。数显旋转速度 200-1350 rad/min；

2、微流体芯片：专用微流体芯片。芯片通道直径≤0.4 mm，通道入口及针头直径≤0.8 mm；芯片大小：≤25mm*40mm。微流控芯片可实现纤维结构形貌可控，可构筑纤维微反应器实现纤维成分可控化；

3、微流泵：流量范围：0.1 μL/h-681.73 mL/min，专为高压静电纺丝设计的微量注射泵，注射推力是普通医用注射泵的3倍，可用于高粘度液体；

4、纺丝高压电源：输入电压：AC220 V±10%，额定输出正电压：0~+50000 V，负高压0~-30000 V，额定输出电流：0至1 mA；

5、收集装置：亚克力滚筒和静电专用滚筒接收器等多种接收器，实现一机多用。尺寸：≥Φ=80 mm， L= 150 mm ，制备的纤维膜尺寸：≥150 mm *252 mm；

6、排风和加热装置：具有排风系统，可快速排出纺丝过程中的挥发性物质，保证实验环境洁净；

7、环境温湿度控制：设备空间大，带有温湿度控制器，可精确控制纺丝空间的温湿环境，控温范围室温~70 ℃，控温精度：±1 ℃，湿度精度：±3%RH，温度精度：±0.5 ℃；

8、安全防护系统：紧急按钮，开断电装置，静电消除装置，接地系统；

9、整机电源：AC：220V±10%，≥50 Hz，额定功率：≥1000 W；

10、各式收丝系统，多种喷丝针头，满足各式实验需求；

11、箱体结构：全铝合金外框，机箱接地，确保操作安全。绝缘内壁，机箱内壁全部覆盖绝缘PE/PP板，隔离连接负高压的收丝器和接地的机箱外壳。四面观察视窗，高透亮防腐蚀玻璃。

八、手动切片机

1、冲切压力：Max：≥200Kg

2、冲头行程：Max：≥16mm

3、可冲材料：0.01～0.5mm 厚片材，锂电池隔膜和极片均可冲切

4、工作台面：≥L120mm x W120mm

5、冲孔模具：直径φ3～φ24mm，常规系列φ10/φ12/φ14/φ15/φ16/φ19/φ20mm

6、设备尺寸：≥L140mm*W200mm*H400mm

7、重量：约16Kg

九、液压纽扣电池封口机

1、适用范围：直径φ5.0-φ35mm/高度 Max：≥10mm

2、封口压力：50kg/cm2~60kg/cm2.

3、封口行程：≥20mm

4、操作手柄：正面上下摇动， 操作力约 6KG.

5、封口模具：标配 CR20 系列封装模具

6、设备尺寸：≥L230mm*W180mm*H330mm

7、重量：约27Kg

十、液压纽扣电池拆卸机

1、适用范围：直径φ5.0-φ35mm/高度 Max：≥10mm

2、封口压力：50kg/cm2~60kg/cm2.

3、封口行程：≥20mm

4、操作手柄：正面上下摇动， 操作力约 6KG.

5、拆壳模具：可选配 CR16、CR20、CR24、CR30 或直径φ13mm~φ35mm

高度 Max：≥10mm

6、设备尺寸：≥L230mm*W180mm*H330mm

7、重量：约27Kg

十一、自动涂布机

1、电源电压：AC220V/50Hz±10%

2、设备净重：≥50kg

3、最大涂敷尺寸：≥250L ×150W（mm）

4、最大行程：≥250mm

5、涂敷长度：0-250mm（长度可调）

6、涂抹速度：0~100mm/sec（无级变速）

7、主要特点：采用无级变速电动机，精确控制涂敷速度，采用横杆推动湿膜制备器，对湿膜制备器的外形尺寸无特殊要求，采用铝合金真空板，将待涂敷的底材更好的吸附于真空板上进行涂敷。

十二、手套箱

1、双工位手套箱，箱体内部尺寸：长度：≥2440mm，深度：≥750mm，高度：≥900mm；箱体材料：304不锈钢，厚度 ≥3mm；

2、不小于一台大过渡舱连接位于箱体右侧，可拆卸式，尺寸：内径≥360mm，长≥600mm；

3、不小于一台小过渡舱位于箱体右侧，可拆卸式，尺寸：内径≥150mm，长≥300mm；

4、法兰视窗，一体加工成型，O型密封圈，真空级密封，超低泄露率，前窗面板为钢化玻璃，厚度不小于8mm；

5、二副手套：丁基橡胶手套。

6、过滤器：规格 ≤0.3 微米，≥1个气体入口和≥1个气体出口

7、不小于一套净化系统：阀门控制，净化材料可再生，且再生过程自动控制，自动除水除氧功能。

8、气体纯度：水<0.1ppm，氧<0.1ppm。

9、泄漏率：小于0.001vol%/h。

10、不小于一套PLC触摸屏及程序控制系统。

11、手套孔圈为铝合金材质，自润滑性能好，易于维护，且密封性能好。

12、循环能力：集成风机流量≥90m3/h，加装变频控制。

13、气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座。

14、不小于一套水分析仪，采用P2O5传感器，水探头可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题。

15、不小于一套氧分析仪，采用ZrO2传感器，避免了燃料电池寿命短，不能暴露在高氧中的问题。

16、不小于一套有机溶剂吸附装置，置于箱体内部。

17、不小于一台真空泵：可手动或通过PLC启动，流量≥12m3/h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度≤2×10-1pa。

18、箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平，配有用于压力调节的脚踏板。

十三、真空脱泡搅拌机

1、运行方式：真空式公转/自转比不可调，非接触式混合方式。

2、时间范围：0-999秒

3、转速：最大≥3500Rpm（实际转速）/分钟（200-3500可随需要设定）

4、工作搅拌腔：单搅拌腔

5、配重：单杯自平衡（无需调配重平衡）

6、标准容器：≥500ml容器、pp制

7、传动方式：同步带传动，回转体一体结构。

8、处理容量：最大≥230ml*1

9、机台外形尺寸：≥490（mm)高*490(mm)宽*762(mm)长

十四、二氧化碳纳米激光作用仪

1、采用多元DPI 集成算法，实现高精度补偿瞬时激光作用

2、基于双镜距离差分算法原理，超高精度矢量图作用

3、原位数码反馈技术，高速精度捕捉

4、集成芯片技术，实现算法和控制的有效平衡

5、工作面积 ≥110*110mm

6、激光功率≥ 30W，激光波长≥10640nm

7、作用速度 0-7000mm/s

8、重复定位精度≤ 3μm

9、作用精度 ≤10μm

10、工作温度 0-45℃，电源≥ AC220 50HZ/60HZ

11、支持格式 BMP/GIF/JPG/PCX/TGA/TIFF PLT/CDR/DWG/DXF

12、工作方式：振镜震动

13、冷却方式：风冷

14、聚亚酰胺石墨烯转化率不低于60%

15、纳米银颗粒原子力显微镜测试粗糙度大于10%

十五、全自动光电催化流动反应系统

（一）、功能要求：

全自动光电催化流动反应系统是评价催化剂的光电催化性能的重大升级，主要用于光电催化CO2还原反应全自动在线检测系统分析，N2催化还原，也可以用于流动体系的电催化分析、燃料电池等。本系统的优势在于将气路液路系统、光电催化反应池、在线检测设备等进行智能化、微型化、模块化设计并集成为一套装置，通过气路和液路源源不断为光电催化反应池提供反应所需的原料气和电解液，并采用流动相在线检测体系对反应后全组分进行定量分析。集成化装置实用性强，测试反应体系活性比同领域成数量级提高。

（二)、技术指标要求：

1、液晶屏显示系统，高配≥15寸显示屏，控制软件，可视化触屏操控，所见即所得；
2、气路系统：≥2路，可以实现两路配气，含减压稳压阀，数字质量流量控制器≥20ml/min，可以自由选择各种气体，内置标定；
3、液路系统≥ 2路，可以实现阴阳极同时通液体，采用蠕动泵实现液路管路的流动；
4、接头：采用≥2mm、≥3mm标准接头；
5、反应池：反应池容积：＜10 ml 反应池材质 ：池体材质，钛合金Ti，聚四氟乙烯PTFE；导电材质：铜镀金导电板，耐腐蚀，电阻小；工作电极面积：≥20mm×20mm，方形；.通光孔： 石英通光孔，直径≥40mm，有效直径≥30mm
6、耐压：＜1.0 MPa，数字压力计和指针压力表，双监控；
7、样品室：独立样品室，采用三维全自动调节平台，位移≥100mm，软件控制；
8、内置阴极、阳极电解液罐，稳流池，氧气传感器等

9、自动双六进样阀门为气动控制，阀门采用惰性气体保护，实现了反应气体与空气的完全隔离，保证系统的气密性；阀门控温恒温<200℃，进样连接管路有加热<100℃。系统中的反应部分、冷凝回流、循环部分、样品采集、样品分析等≥5部分，采取了≥7段温度控制，实现了全流程温度控制，恒温控制温度<200℃。

10、气相色谱仪采用互联网通信技术，可组成局域网。互联网实现远距离数据传输、远程控制、远程诊断、程序可进行自动升级。全微机化按键操作，大屏幕液晶中文显示，人机对话方式，操作方便。

11、独特汽化室设计，死体积更小。配件更换：进样垫、衬管、极化极、收集极、喷嘴均可单手即可更换；主体更换：填充柱、毛细管进样器、TCD、FID检测器只需要一个扳手即可完全拆卸，维护非常便捷。

12、智能后开门系统无级可变进出风量，缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间。

13、可同时安装两种进样系统：填充柱、毛细管分流/不分流进样系统（具有隔膜清扫功能）。可同时安装两种相同或不同的检测器：具有FID、TCD、ECD、FPD检测器。

14、具有强大完善的开机自诊断功能、直观显示故障信息、停电储存保护功能、键盘锁定功能、自动点火功能及具有抗电源突变干扰功能。

15、温控范围：室温～450 ℃，增量≥1 ℃，精度±0.01 ℃。

16、程序升温：≥16阶升温速率0.1～80 ℃/min。

17、网络反控色谱仪，实现网络多级控制、采用一套软件网络反控色谱与系统，网络远程控制，温度、压力、数据、桥流、精度均可软件反控控制，安全高效，防止误操作，网络接口RJ45、通信接口：以太网，IEEE802.3。

18、热导检测器（TCD)：S＞10000 mv.ml/mg(正十六烷)。

19、氢火焰检测器(FID)：Mt ≤3*10-12 g/s(正十六烷)。

20、三路检测器，均配备全自动进样阀门，实现在线同时采样，同时分析，全面分析产物，可以根据需求设置检测次数和间隔时间。

21、电源与灯箱一体成型，配电动升降台LMP400，实现便捷升降调节。

22、灯泡功率：约300 W，调整范围：150 W-320 W连续可调。

23、光谱范围：300 nm～2500 nm。

24、光功率密度：100 mw/cm2~2000 mw/cm2。

25、控制模式：数显电流电压。

26、散热形式：轴向均匀扇热。

27、灯泡寿命：≥1000 H。

28、采用的PE300灯泡用户可自行快速更换，无需任何的连线拆装。

（三）、基本配置要求：

1、一体式氙灯光源系统：≥1套。

2、全自动光电催化流动反应系统：≥ 1套。

3、空气发生器：≥1套。

4、氢气发生器：≥ 1套。

5、电化学工作站：≥1套。

6、网络反控气相色谱仪： ≥1套。

7、工作站：≥1套。

十六、电感耦合等离子体发射光谱仪

（一）、环境条件要求

1、温度：10℃～30℃；相对湿度：＜80％；对使用环境无其它特殊要求；

2、其它要求：电源：220V±10％，≥50Hz交流电

（二）、安装、加工要求

仪器制造商必须有稳定的售后服务体系，企业提供免费服务电话；安装时提供现场培训；仪器保修期一年，常年供应消耗品及仪器零配件；软件终身免费升级。

（三）、技术指标

1、仪器配置：电感耦合等离子体发射光谱仪≥一套、自动进样器≥一套、冷却循环水机≥一套，备品备件≥一批，工作站≥一台。总体描述：双向观测全谱直读等离子体发射光谱仪，测定多元素时光栅无需转动，一分钟内可测定70多种元素（166-800nm范围内全波长覆盖，每条测量谱线的积分时间≥10秒），采用全光路吹扫单色器，自激式水冷却射频发生器，全谱固态检测器。可方便的进行定性、半定量、精确定量分析，是常量、微量和痕量无机元素同时分析的理想仪器。

2、适用于水质、环境等各种样品中微量重金属的定量分析及快速定性定量分析。

3、仪器技术性能指标要求：

3.1、光学系统：

3.1.1、采用中阶梯光栅+棱镜交叉二维色散系统，焦距≤400mm，光栅刻线≥50条/mm；光路全密封设计。

3.1.2、光室恒温38℃±0.1℃，恒温精度±0.1℃，不接受无恒温和恒温精度不满足的仪器。

3.1.3、波长范围：166-820nm或更宽，全波长连续覆盖；可测Al167.079nm，P178.2nm，B182.6nm，Na818.326nm。

3.1.4、单色器：中阶梯光栅和棱镜二维色散系统，高能量，为保证仪器测试的稳定性，光栅和棱镜等内光路部件位置固定不动，在光谱仪全波长范围内一次曝光同时测定所有元素；

3.1.5、波长校正：采用C，N，Ar线对波长进行快速自动校正，无需额外标准溶液，点燃等离子体后即可自动进行，并且在30秒内自动完成，为保证测试效率，不得使用氖灯动态矫正波长。

3.1.6、为保证光学系统的稳定性和最佳的光通量，焦距≤300mm。

3.2、检测器：

3.2.1、带高效半导体制冷的固体检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，且具有天然的防溢出功能设计。

3.2.2、检测单元：大于4,000,000个检测单元，读取速度≥2MHz；

3.2.3、像素分辨率：≤0.002nm；

3.2.4、检测器冷却：为保证最低的背景噪音，采用三级半导体制冷，温度≤－45℃，到达工作温度的时间：< 3 分钟；

3.3、高频发生器：

3.3.1、频率：≤27.12MHZ；

3.3.2、RF功率≥1300W。

3.4、等离子：

3.4.1、等离子体观察方式：炬管垂直放置，双向观测，在一次分析中同时给出水平和垂直观测的结果；

3.4.2、尾焰去除方式：采用耐高温氮化硅接口技术消除尾焰的干扰，不得使用空压机或压缩空气、氮气、氩气等进行气体切割；

3.4.3、气路控制：配置≥3路高精度质量流量计，由ICPOES软件直接控制，包括冷却气、辅助气、雾化气。精度≤0.01L/min；

3.5、进样系统及炬管单元：

3.5.1、炬管：为降低维护成本，矩管为可拆卸式设计，不接受一体式矩管，快速插拔式连接，辅助气及保护气管路均采用固定设计，在拆装炬管时对气体管路无需任何操作；

3.5.2、雾化器：高效同心雾化器；

3.5.3、雾化室：旋流雾化室；

3.5.4、蠕动泵：≥12滚轮≥3通道蠕动泵。

3.5.5、废液安全在线自动监控：须有废液传感器实物，能对仪器状态进行实时自动的监控，保障数据准确及仪器使用安全；

3.6、分析性能：

3.6.1分析速度：≥每分钟70个元素或谱线，而且每条测量谱线的积分时间≥10秒；

3.6.2样品消耗量：< 2ml，测定大于70个元素；

3.6.3谱线灵活性：可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析，便于分析研究；

3.6.4测定谱线的线性动态范围：≥106（以Mn257.6nm 来测定，相关系数≥0.9996）；

3.6.5内标校正：同时的内标校正，即内标元素和测量元素必须同时曝光；

3.6.6精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%；

3.6.7稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，不使用内标校正，连续测定4≥小时的长时间稳定性RSD＜1.0%；

3.6.8检出限：（以11次空白的3φ做为检出限）

| 元素 | 波长/nm | 检出限/ug/L |
| --- | --- | --- |
| Zn | 213.856 | <0.20 |
| Cu | 324.754 | <0.60 |
| Ni | 231.604 | <0.55 |
| Cr | 267.716 | <0.60 |
| Ba | 455.403 | <0.03 |
| Mn | 257.61 | <0.07 |
| Al | 167.079 | <0.10 |

4、仪器分析软件系统

4.1软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能。

4.2软件具有在线谱图库：≥50,000条谱线；同时具有任意填加分析谱线的功能；

4.3具有同时记录所有元素谱线的“摄谱”功能。

4.4背景校正功能：具有元素间干扰校正技术和实时背景扣除等不少于三种干扰校正技术。

4.5软件具有自动调谐模式，可以自动优化等离子气流量、雾化气流量、观测高度、功率等分析参数，用户开发方法变得简单；

4.6仪器测试过程中，软件可以记录所有样品测试过程中的仪器参数信息（通过传感器反馈温度，雾化器压力，气体流量，气体压力等）。

5、样品储存箱

5.1使用温度范围：-10~65℃

5.2温度分辨率：≤0.1℃

5.3定时器：0~99.9h×30段（带定时等待功能）

6、配置清单：

6.1电感耦合等离子体发射光谱仪主机：≥1套

6.2 ICP-OES的软件包：≥1套

6.3冷却循环水机：≥1套

6.4工作站：≥1套

6.5双向炬管：≥1套

6.6中心管2.0 mm：≥1套

6.7标准同心圆雾化器，可耐3％的盐份：≥1套

6.8水溶液蠕动进样泵管，6根/包：≥2包

6.9水溶液蠕动废液泵管，6根/包：≥2包

6.10内标加入器：≥1套

6.11垂直/双向矩管O型圈包：≥1包

6.12进样系统O型圈包：≥1包

6.13进样管件耗品包：≥1包

6.14不小于240位自动进样器：≥1套

6.15样品管14mL（1000个/包）：≥1包

6.16不间断电源：≥1套

6.17样品储存箱：≥2套

十七、离子色谱仪 （核心产品）

（一）、总体要求

1、适用于样品中常见阴离子及常见阳离子分析等

2、可实现多样品分析自动化

3、无需氮气或氦气等压缩气体的辅助，便于操作和移动

4、可扩展配置安培检测器用于氰化物、硫化物分析等

（二）、技术参数

1、高压泵

1.1、类型：采用化学惰性的非金属泵头，PEEK管路，适合于pH为0～14的水相淋洗液以及各种反相淋洗液体系

1.2、流速范围：0.001-20mL/min或更宽

1.3、最小步进：≤0.001 mL/min

1.4、流速精确度： <0.1％

1.5、最大耐压≥35 Mpa

1.6、自动安全关机功能：压力超过上下限时自动关机

1.7、内置智能芯片，能自动优化流速

1.8、可扩展升级二元梯度系统

2、无机阳离子检测采用非抑制电导检测方法，无需使用抑制器，无需维护

3、智能电导检测器

3.1、类型：微处理器控制的数字式信号处理

3.2、全量程输出范围：0-15000μS/cm或更宽

3.3、温度稳定性：≤0.001℃

3.4、温度补偿：0-5%/K可设定

3.5、池体积：≤0.8 μL

3.6、噪音：≤0.2ns/cm

3.7、需配备智能芯片，可以储存样本色谱图，用于软件验证或培训

3.8、线性偏差<0.1%

4、阴离子化学抑制器

4.1、类型：超微填充嵌体结构或其他填充结构，不采用膜结构，无需电解，无需设置电解电流

4.2、最大耐压≥2.5MPa

4.3、长寿命，免费保修期≥10年

4.4、有机溶剂兼容性：0-100%

4.5、内置压力过载保护装置，遇过高压力会自动切断流路，并报警

5、自动进样器

5.1、样品位：≥35位

5.2、样品管体积：≥10ml

5.3、采用内置双通道原装蠕动泵进样

5.4、样品管可重复使用；

5.5、可以实现样品插队，自由定位分析

5.6、为简化操作，样品管装样后无需加盖即可进行进样

6、在线样品超滤系统

6.1、可以实现含颗粒低负载样品的直接进样分析

6.2、超滤池池体积：≥240μL

6.3、处理膜孔径：≤0.22μm

6.4、必须采用螺旋式样品通道，避免堵塞过滤膜

6.5、每张膜可以处理200个以上样品

6.6、配置耗材可处理10000个以上样品，不可用过滤头或RP柱替代。

6.7、交叉污染：≤0.1%

7、离子色谱柱和保护柱

7.1、必须含有实体接触式智能芯片（非软件虚拟功能替代），主机有智能芯片触点，即插即显示，显示序列号、建议流速、使用的次数等信息

7.2、阴离子分离柱及相应的保护柱1套，完成Fˉ、Clˉ、Brˉ、NO3ˉ、NO2-、PO43-、SO42-等离子分析

7.3、阳离子分离柱及相应的保护柱1套，完成K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+等离子分析

8、色谱工作站

8.1、功能：可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和数据处理完全由软件进行；

8.2、软件具有中文版本

（三）、配置清单

1、主机：≥1套

含以下部件：

1.1、洗脱液套件：≥2套

1.2、智能型高压串联双柱塞泵（含智能芯片）：≥1台

1.3、六通进样阀：≥1个

1.4、进样口：≥1个

1.5、脉冲阻尼器：≥1个

2、智能型电导检测器（含智能芯片）：≥1台

3、阴离子化学抑制器：≥1套

4、阴离子分析色谱柱（含智能芯片）：≥2套

5、阳离子分析色谱柱（含智能芯片）：≥2套

6、自动进样器（含200套2.5ml样品管及样品管盖）：≥1套

7、在线样品超滤系统（含50张超滤膜）：≥1套

8、色谱工作站：≥1套

9、消耗品：提供两年备品备件，至少包含≥10个保护柱更换片、≥4根蠕动泵管、≥2包滤芯、≥2包在线过滤器滤膜。

十八、接触角测量仪

1、性能要求：

1.1测量常规样品静态、动态接触角和滚动角

1.2测量固体表面能，分析固体极性和非极性组成、路易斯酸碱、和氢键力构成

1.3悬滴法测量液体表面张力/界面张力，具备测量液体的极性和非极性组成模块

1.4捕泡法测量液相下的接触角

1.5软件具有计算粘附功模块，用于计算液固或者液液之间的粘附功

2、配件要求及技术指标：

2.1最大可测样品体积：不小于320 x ∞ x 260 mm（L×W×H）

2.2样品台尺寸：≥100x 100 mm （L×W）

2.3接触角测量范围：0-180°（设计范围），精度≤0.1°

2.4表面张力测量范围：0.01-2000mN/m（设计范围），分辨率±0.01mN/m

2.5测量表面界面张力配件，适用于任意表面张力的液体测量，精度±0.1mN/m。

2.6光学系统：光学放大不小于6.4倍，视野范围不小于3.1*3.1-18.5*18.5mm。

2.7自带遮光板、可调节光源高度、亮度和相机角度，相机角度±3°可调

2.8视频系统：软件控制光强调整和摄像速度，相机最高速度不低于2200帧/秒，在160帧下，分辨率≥1200*1200；采用高分辨率1/1.2''CMOS传感器，大小11×7mmUSB3.0接口，颞暗噪声不高于7e-，动态范围高于30000e-；数据获取速度：≥5G 字节/秒。

2.9滴定系统：≥1套全自动注射式滴定系统，滴定速度10-1400μl/min可调。

2.10提供全自动滚动样品台，整机翻转方式，翻转速度：0.1-9°/秒可调，分辨率≤0.01°。要求集成在操作软件中用于全自动控制滚动台的速度、液体的体积大小等参数设定。

2.11配备捕泡法的全部配件，包含控温样品池、J型弯针，固定液下样品装置等。

2.12仪器操作：通过蓝牙外接接触角测量仪专用控制器。

2.13软件必须配备中英德日韩等语言操作界面，并可输出中英文报告。

2.14配接触角和表面张力集成在一起且第三方认证的标准片。

3、软件：

3.1具有智能测量功能，可预设和存储程序，测量方法可存储和选择，并可一键按照序列测量；并能智能识别同一图片中多个液滴中的待测液滴；图像可自动实时回放至少500帧和计算。

3.2软件可实现全自动化程序设定，可直接看到自动化程序运动的过程。软件可实现滚动角测量时，滚动角、前进角、后退角、液滴位置的实时记录。

3.3接触角测量：测量静态、动态接触角（前进角和后退角）和滚动角，测量过程可以拍摄存储或实时分析，提供至少6种自动拟合方法（必须包含高宽法），并可自动测定粘附功，基线调整自动、手动、水平、曲面等方法。

3.4表面能计算：提供至少八种计算方程，可以给出浸润性分析图谱，可计算固体表面的极性力、色散力和氢键组成。

3.5表面张力测量：提供悬滴法（杨氏方程）测量液体表面/界面张力

3.6提供粘附功计算软件模块

十九、恒温多通道光催化反应系统

（一）主要应用：

可在真空、惰气保护、流动性气氛下，用于光合成反应、光催化降解污染物、光催化分解水制氢、光催化还原CO2 等光化学反应的研究。

（二）技术参数：

1.基本参数

1.1工作电压：≥220V AC/50HZ

1.2光源电功率：0~5W

1.3定时开关机功能：1-999min

1.4具有水平校准功能；

2.平行一致性

2.1辐照单元采用循环运动模式，避免因各发光体输出光不一致造成的受光不均匀；

2.2采用微电脑芯片-机械联动技术，各反应位磁力搅拌速度一致（可调节）；

2.3受光面均为光学级平面，各反应位光程一致；

2.4底部垂直入射，避免因侧曲面入射造成的光通量不一致；

3.辐照模块

3.1光源电功率：0~5W；

3.2多波长可选：默认白光；（254nm，365nm，385nm，420nm，450nm，485nm，535nm，595nm，630nm任选）

3.3多波长组合任选：可单独定制灯盘灯珠组合形式；

3.4各发光体配备有光学透镜，并逐一筛选锁定焦点平面，保证光源输出的一致性与最大利用率；

4.反应模块

4.1反应位数量：≥9位；

4.2固定反应位，可在反应过程中进行进取样操作。

4.3光学级-石英瓶底：

4.4反应瓶体积可选：1.5ml、5ml、10ml、50ml（标配）；

4.5反应瓶具有反光结构，提高利用率（50ml以下反应瓶具备）；

4.6反应瓶耐压性能：≥0.1MPa;

4.7多类型可选：普通瓶、高效瓶；

4.8高柔性：可通过使用不同类型反应瓶盖实现真空、惰气保护、流动性气氛等不同环境下的光催化反应，可以实现气体样、液体样的检测。

4.9瓶盖配置：C1（降解），C2（气密性三孔可配自动取样器）可选。

4.10反应瓶具有固定夹持功能，可与自动取样装置配合使用；

5.温控模式

5.1控温方式：高速涡轮水压控温，一体水冷设计；

5.2控温范围：10℃-80℃（低温可定制）；

5.3具有冷凝水收集装置，避免冷凝水对装置电路及反应环境污染；

5.4标配冷凝水快插接口，简单易操作，无需关闭冷水机可快速断开；

5.5具有手动测温位点，标配电子温度计（可扩展自动控温）；

6.搅拌方式

6.1搅拌方式：磁悬浮中置搅拌技术；

6.2采用微电脑芯片-机械联动，各反应位磁力搅拌速度一致（可调节）；

6.3搅拌速度：0~500转/分钟；

7.扩展性

7.1可连接前处理装置

7.2可用于反应装置连接在线自动化反应平台

（三）标准配置：

1.系统主机，含旋片式光源≥1组；

2.配件箱：石英反应瓶≥9个（含搅拌子）；多功能瓶盖≥9个（含密封垫）；气体取样针≥1个；液体取样针≥1个；温度计≥1支；水平仪≥1个

二十、油水膜分离测试系统

1、设备为两套独立的系统，可同时运行，亦可分开独立运行。

2、系统最大压力为≥6Bar。

3、泵出口最大流量为≥1.5L/min。

4、可选择定流量或定压力运行。

5、设备分为预压/过滤/正冲/反冲四个步骤，每个步骤可设置运行时间。

6、运行压力/流量/时间有数据记录。

二十一、电子天平（二）

1、称重能力：≥220g

2、可读性：≤0.1mg

3、重复性（负载为5%时）≤0.08mg

4、重复性（满量程）≤0.1mg

5、线性≤0.06mg

6、灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：1.5ppm/K

7、稳定时间≤1.5s

8、称重盘尺寸：≥Φ90mm

9、称量室高度：≥240mm

10、尺寸(宽x深x高)：≥219x317x345mm

11、LED触摸屏，操作容易，读数方便。

12、轻松适应您的环境条件，只需点击屏幕图标，一键选择防震等级。

13、防风罩采用特殊涂层的玻璃，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差（适用于带防风罩的天平）。

14、称量室内空间大，能轻松放进较大容器，方便在称盘上拿取顶部和侧边滑门易于移动和拆卸，防风罩可完全拆卸。

15、超级单体传感器，确保始终高度准确的称重结果。

16、即插即用技术，自动检测配件(如打印机、第二显示器)，真正的“PC直连功能”，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft Excel 或Word 等格式的文档中。

17、可靠性有保证，配备自测试“@start”功能。

18、过载保护，牢固耐用的设计，确保量程范围内的称量。

19、易于清洗，操作效率高，经久耐用，化学耐受性强采用了由耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)、不锈钢和玻璃制成的部件。防止交叉污染，采用一擦即净的材料和易于拆卸的设计。

20、最先进的连接方式USB C 型接口，≥9 针RS232 接口。

21、密码保护确保安全运行，防止意外更改天平设置。

22、内置≥12 种应用程序，打印输出 | 数据，输出符合 GLP|GMP 要求。

称量 | 填料，计数，称量百分比，混合 | 净重总重，组分 | 总重，动物称量，计算 | 自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换。

23、适用于较大样品的下部吊钩称量。

二十二、化工桌面数字工厂

（一）化工桌面数字工厂-基础版精馏工艺（2套）

一、硬件

1、功能

1.1整体占地面积小，拼装完成后总体大小≤2m2，可放置于实验桌或讲台台面；

1.2可拆装组合；

1.3积木化：可实现不少于6种工艺装置（气体分馏-脱丙烷塔、气体分馏-脱乙烷塔、HCL与甲烷氯化物分离、煤化工-甲醇精馏、低温甲醇洗-吸收塔、乙醇和水分离等）自由拼搭；

1.4外观细节化：实物重现典型化工设备外形细节，可进行课堂教学辅助展示；

1.5软硬联动：可与配套软件进行拼搭状态同步；

1.6智能化：可与OTS工艺仿真软件运算后台进行实时数据交互；

1.7可操作化：如阀门可进行开度调节、离心泵带有开关按钮等；

1.8提供传统实训设备难以完成的工艺内容（如高温、高压、易燃、易爆等工艺操作条件）；

1.9控制终端：安装专用软件操作环境，可实现实物装置的状态同步显示、OTS运算后台动态工艺数据实时运算、开停车操作训练、学员操作的后台自动考评与打分。

2、智能通讯底板

2.1底板上面可灵活、稳固地安置桌面工厂各类型积木装置，内置通讯功能和智能运算功能；

2.2参考尺寸（长×宽×高）：≥约800×500×50mm；

2.3包含主底板≥1块、扩展底板≥1块（内置通讯功能和智能运算功能），通讯及扩展接口包含电脑通讯接口、积木装置状态采集口、底板级联端口、电源开关按钮；

2.4电源：≥220VAC外部供电，标配电源适配器接入到底板中，工作电压在安全电压≥5V。

2.5设备之间采用RJ11接口，本身元器件采用导线相连，使用的RJ11接口，设备端口可插拔2500次以上，线材插拔次数可达1000次以上。

底板表面上为类乐高式的凸点式结构，设备底板为类乐高式的凹式结构，设备用这种积木式的结构连接。

3、硬件设备

3.1管道：提供直管、90度弯管、转接管≥3种，接口和长度规格一致、模块化，管道内径≤15mm，内部可穿专用通讯线缆；

1）提供标准规格专用通讯线缆≥90根，长度10-1500mm，积木装置互联时使用；

2）各类型管道拼接后符合横平竖直原则；

3）可灵活拆装组合，接口对接深度有一定微调性；

4）提供多种颜色分类用于表示不同类型走管物料，例如银白（可燃液体）、绿色（上水、下水）、红色（蒸汽）、紫色（可燃气体）；

5）整体≥400根。

3.2积木装置

1）提供多种典型的化工工艺积木装置，如：塔、罐、换热器、阀门、泵等；

2）积木装置外形美观，能够再现真实工厂装置的外观细节；

3）积木装置内置工艺数据通讯功能，可传递、显示实时的工艺参数值。如可展示实物塔顶塔底液晶屏的温度及压力变化。

4）材质为ABS材质，结实耐摔，抗热性好！最小装置的尺寸设置长宽高约13cm*10cm*5cm。

5）化工工艺积木装置、阀门、管廊架通过开模铸造工艺加工，可满足不小于1米高的碰撞测试。

6）实物泵具备开关操作，可展现实物泵的开关颜色变化，可展示软件上的泵的数据与实物泵的联动效果；

7）实物阀门的开关操作，可以旋转，开度从0%~100%变化，实物阀门上的液晶屏可展示流量的变化、软件上阀门的数据与实物阀门实时联动。

3.3包装与收纳：提供配套的包装盒收纳箱

3.4桌子外形参考尺寸：约1800×800×750mm（长×宽×高）；

3.5方凳：≥4个，主支撑脚采用≥40×20mm方钢管，实厚≥0.8mm，管材表面静电喷塑处理，防静电台面，不褪色、美观耐用，配防滑脚垫；

3.6预装专用的软件操作环境。可配合积木装置硬件部分实现：实物装置的软件图标状态同步显示，后台动态工艺数据的实时运算开停车的操作训练后台自动考评与打分。

3.7设备要求不少于以下数量：

1）阀门16个、泵3个、换热器4个、精馏塔2个、三通4个、立式罐2个、卧式罐1个、冷凝器1个、管廊架5个，设备收纳箱2个等

3.8设备安装所需的线路改造等其它配套设施。

3.9与应用平台软件无缝对接。

二、应用平台软件

搭配硬件装置可做开车停车培训练习，以化工原理课程精馏工艺为主，将由挥发度不同的组分组成的混合液在精馏塔内通过同时而且多次进行部分汽化和部分冷凝，使其分离成几乎纯态组分的过程，在精馏过程中，混合料液由塔的中部某适当位置连续加入，塔顶设有冷凝器，将塔顶蒸汽冷凝为液体，冷凝液的一部分返回塔顶，进行回流，其余作为塔顶产品连续排出，塔底部装有再沸器以加热液体产生蒸汽，蒸汽沿塔上升，与下降的液体在塔板或填料上进行充分的逆流接触并进行热量交换和物质传递，塔底连续排出部分液体作为塔底产品，包含以下6个典型的精馏工艺。

1、气体分馏-脱丙烷塔：脱丙烷塔是气体分馏装置的重要部分，来自脱氢反应单元的反应产物与粗原料丙烷混合进入第一脱丙烷塔，90%的丙烷产品从第一脱丙烷塔顶蒸出，剩余的丙烷和C4+等较重组分从第一脱丙烷塔底部采出送入第二脱丙烷塔，第一脱丙烷塔和第二脱丙烷塔的塔顶蒸汽汇合，经过塔顶冷凝器冷凝后进入脱丙烷塔回流罐中，从脱丙烷塔回流罐采出精制的丙烷产品，第二脱丙烷塔底部采出C4+等重组分进入下游设备；

2、气体分馏-脱乙烷塔：脱乙烷塔是乙烯装置的重要精馏塔之一，作用是使子脱甲烷塔塔底的出料进行分离，塔顶出料主要是乙烷、乙烯及其更轻的组分，物料加氢脱乙炔后分离得到乙烯产品，剩余的乙烷返回乙烷裂解炉，塔底出料送入后序的丙烯分离系统，分离出丙烯产品；

3、HCL与甲烷氯化物分离：甲醇氯化物是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品，为重要的化工原料和有机溶剂，甲醇法为生产甲醇氯化物的主流工艺，经反应、水洗、冷却、干燥、压缩冷凝等处理后得到产品，本段截取其中甲烷氯化物与HCL精馏分离工艺，塔顶精馏出的HCL可返回作为反应物；

4、煤化工-甲醇精馏：甲醇是一种重要的有机化工原料，甲醇及其衍生物作为一种替代能源受到越来越多的重视，甲醇精馏本身作为最为经典的精馏工艺，运用在化工教育的各个方面（如化工设计课程、化学工艺课程），本工艺包帮助学员掌握煤化工甲醇精馏中典型的多塔精馏操作；

5、低温甲醇洗-吸收塔：低温甲醇洗，以冷甲醇为吸收溶剂，利用甲醇在低温下对酸性气体溶解度极大的优良特性，脱除原料气中的酸性气体，流程一般包含一个吸收塔和多个解析塔，吸收塔吸收酸性气体，解析塔解析出酸性气体并将贫液甲醇返回吸收塔，达到循环利用甲醇，本工艺包帮助学员掌握吸收塔的相关原理和操作；

6、乙醇和水分离：对于不同的分离对象，精馏方法也会有所差异，分离乙醇和水的二元物系，由于乙醇和水可以形成共沸物，而且常压下的共沸温度和乙醇的沸点温度极为相近，所以采用普通精馏方法只能得到乙醇和水的混合物，而无法得到无水乙醇，该工艺的原料和反应条件较为温和，是较为常用的展示内容，可帮助学员建立对精馏相关原理和操作的初步认识；

三、自动整定系统软件

1、具备自主知识产权；

2、软件操作界面友好，操作方便，简单有效；

3、软件通用性强，能满足不同DCS厂家（和利时、浙大中控、霍尼韦尔、横河等系统）的PID控制器参数自动整定和转换；

4、采用先进的开环模型辨识技术，可以辨识工业系统的各种传递函数模型结构；

5、采用先进的PID内模控制参数整定算法，计算结果可作为不同性能需求下的PID参数的参考；

6、软件具有仿真功能，能在PID参数真正实施前进行仿真对比，模拟并比较整定功效；

7、软件具备数据预处理、模型辨识、PID参数整定、仿真功能；自动建模并计算PID参数，计算后得到的PID参数或以此为基准微调后的PID参数能改进、优化，提高回路的控制性能，满足使用要求；

8、软件对PID回路数量无限制；

9、提供软件培训及操作手册

（二）化工桌面数字工厂-基础版反应工艺（2套）

一、硬件

1、功能

1.1整体占地面积小，拼装完成后总体大小≤2m2，可放置于实验桌或讲台台面；

1.2可拆装组合；

1.3积木化：可实现不少于2种工艺装置（甲醇合成--固定床反应器、PTA氧化工艺--搅拌釜反应器）自由拼搭；

1.4外观细节化：实物重现典型化工设备外形细节，可进行课堂教学辅助展示；

1.5软硬联动：可与配套软件进行拼搭状态同步；

1.6智能化：可与OTS工艺仿真软件运算后台进行实时数据交互；

1.7可操作化：如阀门可进行开度调节、离心泵带有开关按钮等；

1.8提供传统实训设备难以完成的工艺内容（如高温、高压、易燃、易爆等工艺操作条件）；

1.9控制终端：安装专用软件操作环境，可实现实物装置的状态同步显示、OTS运算后台动态工艺数据实时运算、开停车操作训练、学员操作的后台自动考评与打分。

2、智能通讯底板

2.1底板上面可灵活、稳固地安置桌面工厂各类型积木装置，内置通讯功能和智能运算功能；

2.2参考尺寸（长×宽×高）：不小于800×500×50mm；

2.3包含主底板≥1块、扩展底板≥1块（内置通讯功能和智能运算功能），通讯及扩展接口包含电脑通讯接口、积木装置状态采集口、底板级联端口、电源开关按钮；

2.4电源：220VAC外部供电，标配电源适配器接入到底板中，工作电压在安全电压约5V。

3、硬件设备

3.1管道：提供直管、90度弯管、转接管≥3种，接口和长度规格一致、模块化，管道内径≤15mm，内穿专用通讯线缆；

1）提供标准规格专用通讯线缆≥90根，长度约10-1500mm，积木装置互联时使用；

2）各类型管道拼接后符合横平竖直原则；

3）可灵活拆装组合，接口对接深度有一定微调性；

4）提供多种颜色分类用于表示不同类型走管物料，例如银白（可燃液体）、绿色（上水、下水）、红色（蒸汽）、紫色（可燃气体）；

5）整体≥400根。

3.2积木装置

1）提供多种典型的化工工艺积木装置，如：塔、罐、换热器、阀门、泵等；

2）积木装置外形美观，能够再现真实工厂装置的外观细节；

3）积木装置内置工艺数据通讯功能，可传递、显示实时的工艺参数值。如可展示实物塔顶塔底液晶屏的温度及压力变化。

4）材质为ABS材质，结实耐摔，抗热性好！最小装置的尺寸设置长宽高约13cm*10cm*5cm±1cm。

5）阀门、管廊架通过注塑开模工艺加工，可满足不小于1米高的碰撞测试。

6）实物泵具备开关操作，可展现实物泵的开关颜色变化，可展示软件上的泵的数据与实物泵的联动效果；

7）实物阀门的开关操作，可以旋转，开度从0%~100%变化，实物阀门上的液晶屏可展示流量的变化、软件上阀门的数据与实物阀门实时联动。

3.3包装与收纳：提供配套的包装盒收纳箱。

3.4桌子外形参考尺寸：1800×800×750mm（长×宽×高）±10cm；

3.5方凳：不少于4个，主支撑脚采用≥40×20mm方钢管，实厚≥0.8mm，管材表面静电喷塑处理，防静电台面，不褪色、美观耐用，配防滑脚垫；

3.6预装专用的软件操作环境。可配合积木装置硬件部分实现：实物装置的软件图标状态同步显示，后台动态工艺数据的实时运算开停车的操作训练，后台自动考评与打分。

3.7设备要求不少于以下数量：

1）阀门13个、泵3个、换热器2个、精馏塔1个、三通4个、立式罐2个、釜式反应器1个、卧式罐1个、固定床反应器1个、管廊架等。

3.8.与应用平台软件无缝对接。

二、应用平台软件

化学反应是将经过预处理的原料，在一定的温度、压力的等条件下进行反应，以达到目的产物或其混合物的过程。化学反应类型是多样的，如氧化、还原、复分解、磺化、异构化、聚合、焙烧等。化学反应是化工生产的核心部分，是“三传一反”中的那一“反”，它决定着产品的收率，对生产成本有着重要影响。最为常见的反应器类型是管式反应器和釜式反应器。一般的说，管式反应器属于平推流反应器，反应物料以稳定流量流入反应器，在反应器中平行地像气缸活塞一样向前移动。在搅拌剧烈、液体粘度较低或平均停留时间较长的场合，连续釜内物料流型可视作全混流，它假设反应物料以稳定流量流入反应器，在反应器中，刚进入反应器的新鲜物料与留存在反应器中的物料瞬间达到完全混合。

包含以下2个反应单元（2种工艺包）：

1、甲醇合成--固定床反应器：甲醇是一种具有多种用途的基本有机化工产品，主流都采用填充铜基催化剂的固定床反应器。在反应器中合成气与氢气反应生成甲醇，整个反应体系放热，因采用不同的催化剂，不同工艺中操作压力和操作温度等级不同。反应后的产物则进入后续多塔精馏工段。

2、PTA氧化工艺--搅拌釜反应器：原料对二甲苯与催化剂溶液混合后，经过泵加压进入氧化反应器。空气通过两根对称的进料管进入反应器。反应器在恒定的温度下操作，反应温度由反应器的气相压力间接调节。氧化反应放出的热量由溶剂蒸发而移走，蒸发出的溶剂蒸汽经过多级冷凝。冷凝液被送回反应器及进料准备系统，尾气则进入洗涤塔经过洗涤后排放。PTA氧化反应器属于釜式反应器。对二甲苯的氧化反应为气液固相反应，该反应器具体为搅拌釜式浆态反应器。按操作类型为连续釜式反应器。

教学配备：用户使用向导手册、硬件使用手册、软件使用手册、工艺搭建手册、工艺操作手册、设备使用环境手册各1套；应用平台软件与桌面工厂硬件设备无缝对接。

（三）售后服务要求

各投标产品保修期不得低于一年（上门）。投标时，各投标产品必须注明生产厂家的保修年限(具体产品按照时间较长的保修年限为准)。在质量保证期内设备运行发生故障时，中标供应商（厂家）在接到故障通知后快速响应，并免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况等）。质量保证期内中标供应商（厂家）有责任对设备进行不定期的巡查检修。设备保修期过后，承担终身维修服务。

（四）付款时间及付款方式

合同签订后预付合同总金额的80%，余额部分于验收合格后十五个工作日内付清，支付方式为银行转账，中标供应商须提供正式的税务发票。

（五）收货时间及地点

合同签订后    90   天内，于  武夷学院指定地点  交货。

（六）验收条件

根据招标文件及投标文件响应情况由申购单位组织验收。最终用户负责货物清点和验收。验收应在货物安装调试完成后10个工作日内验收完毕。如发现物资设备与合同规定不符，采购人有权拒绝接受并向中标供应商提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人有权凭有关证明文件向中标供应商提出索赔。

安装调试：（1）货物由中标供应商负责设备的现场安装和调试，收到采购人安装仪器通知后，在10个工作日之内，生产厂家安排安装工程师前往现场免费安装调试仪器，直至采购人验收合格；安装调试须符合我国国家有关技术规范和技术标准。（2）中标供应商在进行安装期间所发生的费用均包含在合同总价中，采购人不再另行支付额外费用。（3）中标供应商安装结束后应负责将废物清理，费用由中标供应商负责。

（七）履约保证

中标供应商须于收到中标通知书后5个工作日内，通过银行转账或电汇的方式向采购人缴纳履约保证金（中标金额的5 %，开户银行：农业银行武夷山市支行营业部；开户名称：武夷学院；银行帐号：13-970101040011043）方可签订合同；采购人不接受其它缴纳方式。该履约保证金在验收通过后，中标供应商无违约行为且无质量未了事宜后30天内（寒暑假期间顺延）无息返还。若中标供应商严重违约，采购人有权终止合同，并没收履约保证金。

（八）违约处理

1.由于中标供应商的原因导致未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在中标供应商书面同意支付延期交货违约金的条件下，采购人有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，采购人同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交 1天，按迟交货物金额的  5 ‰。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的  10 ％。

2.由于中标供应商的原因导致不能交货的（逾期超过20个日历天视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响采购人正常使用的，中标供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的  30  ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，采购人有权要求中标供应商赔偿损失。

3.如果中标供应商未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期  1  天的，中标供应商应向采购人支付  50 元违约金，若因此给采购人造成损失的，中标供应商还应赔偿采购人所受的损失。

4.采购人逾期付款的应按照逾期金额的每日  0.5  ‰支付逾期付款违约金。

5.因不可抗力造成违约的，可以免责，但违约方必须及时提交相关书面报告材料。


包2：高分子材料与工程专业实验室设备

（一）采购项目

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 预算单价 (万元) | 预算总价 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶置搅拌器 | 台 | 20 | 0.245 | 4.9 |
| 2 | 熔体流动速率试验机 | 台 | 2 | 2.75 | 5.5 |
| 3 | 热变形维卡软化点温度测定仪 | 台 | 1 | 7.5 | 7.5 |
| 4 | 简支梁冲击试验机 | 台 | 1 | 3.8 | 3.8 |
| 5 | 偏光显微镜 | 台 | 2 | 10.8 | 21.6 |
| 6 | 氧指数测定仪 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 |
| 7 | 万能试验机 | 台 | 1 | 32 | 32 |
| 8 | 转矩流变仪（混炼机组） | 套 | 1 | 23.4 | 23.4 |
| 9 | 转矩流变仪（挤出成形机组） | 套 | 1 | 34.9 | 34.9 |
| 10 | 热压机 | 台 | 1 | 11.2 | 11.2 |
| 11 | 四探针测试仪 | 台 | 1 | 2.9 | 2.9 |
| 12 | 扣电测试箱 | 台 | 1 | 0.98 | 0.98 |
| 13 | 高低温试验箱 | 台 | 1 | 3.38 | 3.38 |
| 14 | 行星式真空离心混料机 | 台 | 1 | 7.05 | 7.05 |
| 15 | 静电纺丝机 | 台 | 3 | 3.5 | 10.5 |
| 16 | 生物3D打印机 （核心产品） | 套 | 1 | 68 | 68 |
| 17 | 冷冻干燥机（一） | 台 | 1 | 7.5 | 7.5 |
| 18 | 冷冻干燥机（二） | 台 | 1 | 1.93 | 1.93 |
| 19 | 马弗炉 | 台 | 2 | 0.99 | 1.98 |
| 20 | 高压灭菌锅 | 台 | 1 | 0.51 | 0.51 |
| 21 | 旋转蒸发仪 | 台 | 1 | 1.6 | 1.6 |
| 22 | 管式炉 | 台 | 1 | 1.87 | 1.87 |
| 23 | 电化学工作站 | 台 | 2 | 6.61 | 13.22 |
| 24 | 木材制样机 | 台 | 1 | 9.6 | 9.6 |
| 25 | 液相色谱仪 | 台 | 1 | 45 | 45 |
| 26 | 液相色谱原子荧光联用仪 | 台 | 1 | 55 | 55 |

（二）性能参数、规格

一、顶置搅拌器

1、仪器功能

满足高性能设计要求，运行安全、可靠。适合各种实验室常规搅拌应用，操作简单直观，提高实验室的工作效率。采用免维护无碳刷直流马达，非常适合实验室长时间高负荷工作。外壳采用防腐蚀表面处理，适合在实验室等环境长期使用。

2、仪器特点

2.1、采用免维护无碳刷直流马达，非常适合实验室长时间高负荷工作

2.2、采用微处理器对转速进行反馈控制，保证恒速运转

2.3、密封超低静音，转速稳定，内置自动过载保护，适合不同场合使用穿透式搅拌桨

2.4、低速平稳启动，增强安全性

3、仪器技术参数

3.1、显示控制方式：旋钮控制/LED数字显示

3.2、控制精度（rpm）：±1

3.3、转速范围(rpm)：40～2000

3.4、最大搅拌粘度(cps)：≥20000

3.5、最大扭力(N-cm)：≥70

3.6、最大搅拌量(L)(H2O)：≥50

3.7、最大夹持搅拌桨直径（mm）：≥10

3.8、马达输入/输出功率(W)：≥70/50

3.9、尺寸(mm)：≥105 x 160 x 185

4、标准配置：主机≥一台、支架≥一套、搅拌桨≥一个

二、熔体流动速率试验机

（一）、设备用途：主要适用于测定热塑性塑料的熔体质量流动速率和熔体体积流动速率。设备主要特点：

1、 主机架采用分体加工而成，安装维修方便，表面喷塑处理，整齐美观。

2、 料筒及活塞杆等关键部件均采用耐高温、低膨胀系数的合金材料制成，并经特殊表面热处理，在高温情况下不易发生变形，且硬度高，不易磨损，可以长期使用。

3、 可选配非接触式高精度杠杆式光偶来测量位移，杠杆式光偶质量前后平衡，没有弹簧等附加装置，测量位移时不会带来其它影响，有效防止试验误差。

4、 温控器精度高，稳定性好。

5、 配有由微型电机带动的自动切割装置，可以设定切割时间，旋转电机会按照设定的切割时间定时切割一次，时间控制精确，误差小，同时切割装置也可以手动驱动。操作简单方便。

6、 配备专门为熔指试验机开发的微电脑控制器，触摸式液晶屏操作显示。可以进行试验过程的全过程控制、数据处理、数据打印等，可通过配备的微型打印机打印出试验结果。

（二）、满足试验标准

1、 JJG 878-2005《熔体流动速率仪》

2、 JB/T5456-2005《熔体流动速率仪技术条件》

3、 GB/T 3682-2018 《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》

（三）、主要技术参数：

1、温度控制：范围：100～450℃，温度误差：±0.5℃，波动：±0.5℃

4h漂移：≤0.5℃，温度分布：≤0.5℃，分辨力：≤0.1℃

2、加料后料筒温度恢复时间：≤4min

3、计时器：范围：0～6000s； 分辨力：≤0.1s

4、切割装置：自动定时切割(2～1000s)，任意切割。

具备点动切割、手动切割功能。

5、口模内径：Φ2.095±0.005mm；

6、料筒内径：Φ9.550±0.005mm

7、负荷测量精度：≤±0.5%

8、位移测量精度：±0.02mm

9、位移传感器分辨率：±0.01mm

10、国家标准样品（PE）试验：重复精度≤2%，准确度：≤5%

11、测量范围：0.1～100g/10min(MFR)

12、电源：交流单相220±10% ≥50Hz 3A

13、外形尺寸（长×宽×高）：≥555mm×435×735（mm）

14、主机重量：约65kg

(四）、主要配置：

1、熔体流动速率试验机主机，≥1套

2、口模，≥1套

3、砝码：≥1套

三、热变形维卡软化点温度测定仪

（一）需满足检测标准情况：

1、 GB/T 8802-2001 《热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定》

2、 GB/T 1633-2000 《热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定》

3、 GB/T 1634.1-2019 《塑料负荷变形温度的测定 第1部分：通用试验方法》

4、 GB/T 1634.2-2019 《塑料负荷变形温度的测定第2部分塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料》

（二）主要设备要求

1、主机控制系统

（1）主机数量≥1台，≥3工位，油箱内温场均匀性在≤0.5℃以内；

（2）温度测量点：≥3个测温点；

（3）温度控制范围：室温～300℃；

（4）升温速度：（2±0.17）℃/1min  [(120±10)℃/h]，（0.83±0.083）℃/1min  [(50±5)℃/h]；

（5）最大温度误差：±0.5℃；

（6）试样架自身热膨胀系数：<0.005mm/100℃；

（7）最大形变测量分辨率：±0.001mm；

（8）需预留大幅度提高设备利用率和工作效率端口，满足后续实验需求；

（9）配备维卡压针≥3个、为硬质钢制成的长为≥3mm，横截面积为1.000 mm2±0.015 mm2的圆柱体；

（10）热变形压头≥3个，支座接触头和加荷压头圆角半径为3.0mm±0.2mm、支座跨度：64mm、100mm、65.6mm、101.6mm；

（11）热变形砝码：≥3套（每套砝码数量如下）

1kg 2件/5kg 1件/500g 1件/200g 1件/100g 1件/50g 1件/20g 2件/10g 1件/ 5g 1件/2g 2件/ 1g 1件

维卡砝码（VST）： 10N、50N各≥3套；

（12）工作站：≥1台；

2、控制软件：微机控制热变形维卡软化试验机所开发的配套软件功能

（1）需具备温度上限保护开关、软件温度上限保护、试验完成自动停止以及管理员操作密匙等多重软硬件安全设计，保证试验安全稳定运行配备VTMsoft专用软件，功能强大，界面友好，操作简便。

（2）分别显示各试样架温度及形变量；并实时曲线

（3）试验结束后自动停止

（4）打印并输出标准测试报告

四、简支梁冲击试验机

1.设备简述

1.1控制系统具有掉电保护功能，可打印输出试验数据。

1.2选用高精度滚珠轴承，有效将摆锤能量损失降低至最低。

1.3采用无轴式光电编码器，避免了指针的摩擦力所造成的能量损失。

1.4设备操作简单，使用方便。

1.5可配置多个摆锤及相应支座，且更换方便。

1.6配备安全防护网，提高试验机的安全性能。

1.7配备的专用液晶显示屏能直观精确的显示冲击吸收能量，无需再从度盘读取数据，没有读数误差，准确性高，效率高。

1.8内置能量损失修正功能，试验结果更准确。

1.9主机架结构新颖简单，挂摆部分采用简支梁结构，使挂摆部分的结构更合理，改善摆轴的受力情况，降低轴承引起的摩擦阻力，结构简单可靠，加工精度高，能量损失小，同一主机可同时满足简支梁最大≥50J，悬臂梁最大≥22J的能量需求，切换简便，满足后续实验需求。

2.设备用途及符合标准

本机主要适用于进行塑料及硬橡胶、玻璃钢、玻璃纤维、增强塑料、电气绝缘材料、玻璃陶瓷、地砖铸石、摩擦材料的简支梁、悬臂梁冲击试验。是非金属材料在动负荷下抵抗冲击性能进行检测的仪器，是非金属材料生产厂家、质检部门必备的检测仪器，也是科研单位进行新材料研究不可缺少的测试仪器。液晶显示式冲击试验机可以配备有悬臂梁、简支梁、拉冲三种摆锤，以满足不同的试验需求。

2.1执行标准

1、 GB/T 1043.1-2008《塑料简支梁冲击性能的测定》

2、 GB/T1843-2008《塑料悬臂梁冲击试验方法》

3、 ISO 179-2006（E）《塑料——简支梁冲击强度的测定》

4、 ISO 180-2019（E）《塑料——悬臂梁冲击强度的测定》

5、 ASTM D 256-2010《塑料悬臂梁冲击性能试验方法》

3.结构原理：设备主要由主机架、摆锤、挂脱摆装置、安全防护装置、电气控制系统组成

4.主要技术参数

| 简支梁配置参数（可同时满足） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摆锤能量（可选配） | 1J | 2 J |  | 4J |  | 7.5J | 15J |  | 25J |  | 50J |
| 2 | 摆锤力矩（N·M） | 0.5359 | 1.0718 |  | 2.1436 |  | 4.0192 | 8.0385 |  | 13.3975 |  | 26.7949 |
| 3 | 摆锤预扬角 | 150°±1° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 度盘最小刻度 | ≤满量程的1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 角度分辨率 | ≤0.036° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 摆轴中心至试样中心距离 | ≥230mm |  |  |  |  | ≥395mm |  |  |  |  |  |
| 7 | 冲击速度 | ≥2.9m/s |  |  |  |  | ≥3.8m/s |  |  |  |  |  |
| 8 | 试样砧座跨距 | 约40㎜、60㎜、70㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 试样砧座菱形钳口圆弧半径 | ≥1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 砧座前角 | ≥5° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 砧座后角 | ≥10° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 冲击刀圆弧半径 | ≥2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 冲击刀夹角 | ≥30° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 试样规格（长×宽×厚） | 约80×10×4，50×6×4（mm），约120×15×10（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 悬臂梁配置参数（可同时满足） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摆锤能量（可选配） | 1J |  | 2.75 |  | 5.5J |  |  | 11 J |  | 22J |  |
| 2 | 摆锤力矩（N·M） | 0.73685 |  | 1.4737 |  | 2.9474 |  |  | 5.8949 |  | 11.7898 |  |
| 3 | 摆锤预扬角 | 150°±1° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 度盘最小刻度 | ≤满量程的1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 角度分辨率 | ≤0.036° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 摆轴中心至试样中心距离 | ≥335mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 冲击速度 | ≥3.5m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 刀刃中心距钳口上表面 | 22±0.2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 冲击刀圆弧半径 | ≥0.8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 冲击刀夹角 | ≥75° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 试样规格（长×宽×厚） | 约80×10×4；约63.5×12.7×12.7（mm） 约63.5×12.7×6.4；约63.5㎜×12.7×3.2（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 试验主机外形尺寸（长×宽×高）： | 约740×26×870（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 试验主机重量 | 约150kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、主要配置

5.1、冲击试验机主机≥1台

5.2、摆锤≥2支

5.3、防护罩≥1套

5.4、底座≥1套

五、偏光显微镜

1、光学系统：无限远光学系统

2、放大倍数：50X—1000X

3、目镜：大视野目镜≥10X/22，高眼点，-5～+5视度可调，带定位销，其中一只带十字分划，其中一只带分划

4、镜筒：人机学可变角度铰链式三目观察头，固定视度，瞳距47-78mm，目视/数码三档分光比：100/0、20/80、0/100，能够满足不同的使用需求

5、转换器：带分析槽的内倾式内定位五孔转换器，转动舒适，定位准确可靠，中心可调

6、无应力平场消色差物镜：

5X/0.15/∞/-  WD≧20mm

10X/0.3∞/-  WD≧ 11mm

20X/0.45/∞/0  WD ≧3.1mm

50X/0.8/∞/0  WD ≧1mm

100X/0.9/∞/0  WD ≧1mm

7、检偏装置：0—360o转动式检偏装置，最小刻度≤0.1o

8、锥光观察装置：正像镜检与锥光镜检可切换，可调焦

9、圆型旋转载物台：偏光显微镜专用高精度旋转载物台，直径≥φ190mm，中心可调，≥360°刻度，刻度格值≤1°，游标格值≤6′，可≥45°定位旋转。

10、调焦系统：同轴粗微调调焦机构，调焦范围≥32mm，微调格值≤0.001mm，粗动行程每圈≥37.7mm，微动行程每圈≤0.1mm；

11、起偏装置：

透射：≥360°旋转，≤0°位置可调整

反射：固定式

12、反射照明：≥220V  24V 100W卤素灯、光源中心可调，亮度可调

13、成像系统：

13.1、与显微镜同品牌。

13.2、科研级彩色CMOS传感器，真实物理像素（非像素位移）≥2000万，传感器尺寸≥1英寸

13.3、可记录像素： ≥5440*3648像素（帧率≥15fps），可拍照或预览。感光度范围≥ISO200-3200曝光时间：0.1ms至15s

13.4、G光灵敏度：462mv with 1/30s

13.5、接口方式：C-mount接口，传输方式：USB3.0 速度≥5Gbps，可外置触发器

13.6、软件为同品牌图像分析软件，具有完美控制相机，可以拍照、定标，在照片上写注释、作矩形、圆形等功能，可以很方便的进行多通道荧光叠加。

14、主要配置：

14.1、研究级偏光专业显微镜 ，≥1 台

14.2、反射光源系统，≥1套

14.3、5X、10X 、20X、 50X、 100X 偏光专用物镜各≥1只

14.4、同品牌≥2000W像素相机，≥1套

14.5、工作站，≥1套

六、氧指数测定仪

1、采用氧传感器，数字显示氧气浓度无需计算，精度更高更准确，范围0— 100%

2、数字分辨率：±0.1%

3、整机测量精度：≤0.4级

4、流量调节范围：0-10L/min（60-600L/h）

5、响应时间：＜5S

6、石英玻璃筒：内径≥75㎜  高≥480mm

7、燃烧筒内气体流速：40mm±2mm/s

8、流量计：1-15L/min（60-900L/H）可调，精度≤2.5级

9、试验环境：环境温度：室温～40℃，相对湿度：≤70%；

10、输入压力：0.2-0.3MPa

11、工作压力：氮气0.05-0.15Mpa ，氧气0.05-0.15Mpa氧气/氮气混合气体入口：包括稳压阀，流量调节阀，气体过滤器和混合室。

12、试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等

13、丙烷（丁烷）点火系统，火焰长度5mm-60mm可自由调节

七、万能试验机

(一)、主机系统

1.1载荷容量：最大载荷容量≥20KN；

1.2加载方式：交流伺服电机，无间隙球型丝杠，高精度恒速度控制；

1.3试验速度范围：0.001～1000 mm/min，可无级调整试验速度

1.4横梁最大返回速度：不小于2200 mm/min；

(二)、精度要求

2.1载荷精度：传感器额定载荷的 0.2%～100%内，载荷误差不大于示值的±0.5%，测力系统相对分辨力允许误差≤0.05%；

2.2横梁位移检测精度：光电编码检测，数字显示，位移精度±0.1%（主机显示分辨率：≤0.001mm，软件显示分辨率：≤0.0001mm）

2.3位置控制分辨率：≤0.033微米

2.4十字头速度精度：±0.1%；

2.5所有传感器均具有自识别功能；全程无级测量

2.6系统单位可设置为国际单位、公制单位或英制单位，并可相互转换。

2.7具有载荷自动校准（拉伸、压缩分别较准）、故障判断及指示功能，横梁位移微调功能

2.8横梁行程不小于 1250 mm

2.9十字头控制：单一试验控制、循环控制、手动控制；

2.10十字头速度与允许载荷：在全试验速度上，到使用的载荷传感器容量。

2.11横向试验空间不小于 420 mm；

(三)、控制系统

3.1控制测量系统：计算机控制

3.2电气控制：采用数字信号处理器技术

3.3数据采集：有效多通道同步数据采集频率 ≥1000 Hz，即可每秒采集≥1000组数据

3.4外部数字信号输入：≥2通道

3.5外部模拟信号输入：≥2通道

3.6试验机主机与电脑通讯方式：USB2.0

3.7主机标准功能：传感器特性值的自动读入功能，十字头位置微调功能，载荷和行程显示，外部模拟输出，外部模拟量输入；可外置放大器4台、记录输出（附件），气动夹具动作的操作功能（附件），试验力和变形控制功能（自动调整），载荷自动调零功能、载荷自动校准，破断点检测功能、全自动返回功能，十字头速度任意设定功能，循环次数显示功能，应力值显示功能、变位值显示功能，系统限位检出功能、自我检查功能；

3.8试验机和夹具自动挠度补偿功能，有效减小机架和夹具自身挠度对试验结果的影响；

3.9支持中文、英文、日文的试验软件一套（含中文在内≥7种语言），软件满足进行拉、压、弯试验需要；具有试验机挠度补偿功能、试验数据的再分析功能，迟滞环试验功能；试验时速度、状态实时显示、试验时任意速度切换，一套软件即可进行等速、应力、应变、载荷力控制。

(四)、其他

4.1功能需求：能完成拉伸、压缩和弯曲实验；

4.2行程保护：具有上下行程限位保护装置；

4.3超载保护：试验力指示值超过传感器量程的102%试验自动停止；达到量程的150%，伺服马达停止工作；

4.4接触载荷功能：移动开动、返回开动中查出接触载荷，自动停止动作；

4.5紧急停止功能：具有紧急停止按钮，可随时切断伺服放大器电源。

八、转矩流变仪（混炼机组）

1、转矩流变仪主机：

1.1. 动力输出转速：2~120r/min（无级）

1.2. 转速控制精度：±0.2％F.S

1.3. 温度控制：10路 ~20路

1.4. 温度控制精度：±0.1℃

1.5. 温度控制范围：室温~400℃

1.6. 冷却控制：压缩空气≥4路

1.7. 转矩测量量程：电子式，0~300N.m

1.8. 转矩测量精度：0.2~0.5％F.S

1.9. 熔体压力测量量程：0~100MPa

1.10.熔体压力测量精度：0.1~0.5％F.S

1.11.电机及减速器功率：≥4Kw

1.12.电源配置：≥AC380VNE

1.13外型尺寸：≥1200x500x1300mm

2、混合器装置1：

2.1、混合器容积：≥60ml ，材料 HC

2.2、转子型式 ：(Delta、Roller、Banbury、Sigma)

2.3、加热形式：≥三段电加热

2.4、升温速率：≥200℃/10分钟

2.5.最高温度：≥400℃

2.6、冷却方法：压缩空气

2.7、外形尺寸：≥500x500x1450

3、混合器装置2：

3.1、混合器容积：≥300ml ，材料 HC

3.2、转子型式 ：Banbury

3.3、加热形式：≥三段电加热

3.4、升温速率：≥200℃/10分钟

3.5.最高温度：≥400℃

3.6、冷却方法：压缩空气

3.7、外形尺寸：≥500x500x1450mm

九、转矩流变仪（挤出成形机组）

1、转矩流变仪主机：

1.1. 动力输出转速：2~120r/min（无级）

1.2. 转速控制精度：±0.2％F.S

1.3. 温度控制：10路 ~20路

1.4. 温度控制精度：±0.1℃

1.5. 温度控制范围：室温~400℃

1.6. 冷却控制：压缩空气≥4路

1.7. 转矩测量量程：电子式，0~300N.m

1.8. 转矩测量精度：0.2~0.5％F.S

1.9. 熔体压力测量量程：0~100MPa

1.10.熔体压力测量精度：0.1~0.5％F.S

1.11.电机及减速器功率：≥4Kw

1.12.电源配置：≥AC380VNE

1.13外型尺寸：≥1200x500x1300

2、塑料挤出装置：

2.1、螺杆直径：≥Φ=20， L/D=25/1

2.2、螺杆型式：渐变型

2.3、加热形式：≥三段电加热

2.4、升温速率：≥200℃/15分钟

2.5、冷却方法：≥三段压缩空气冷却

2.6、加料方法：自由下沉

2.7、外型尺寸：≥800x500x1300

3、流延机：

3.1、最大有效膜宽：≥200mm

3.2、膜厚度：0.01~0.20mm

3.3、驱动变频调速：≥1.1KWX2套

3.4、辊筒：≥Φ160x320mm

3.5、适用材料：聚烯烃

3.6、挤出口模：≥300x1mm

3.7、外型尺寸：≥1500x1500x1000

4、三辊压光机：

4.1、控制电源：3N～50Hz，≥380V-NE

4.2、电机功率：≥1.10KW

4.3、辊筒尺寸：≥Φ80×150mm

4.4、收卷速度：0-15m r/min

4.5、温度控制：电加热或水冷却

4.6、加热温度：≥250℃

4.7、收卷形式：自动

4.8、冷却方式：吹风冷却

4.9、外型尺寸：≥800x600x1200

5、塑料吹膜付机：

5.1、牵引速度：0～80 r/min

5.2、薄膜最大折径：0～180mm

5.3薄膜厚度：0.02～0.05mm

5.4主电机功率：≥180w

5.5无油空气压缩机：低声

5.6吹膜折径：10~180mm

5.7外型尺寸：≥500×500×2050mm

6、配置真空定型水冷却机≥1套，口模（毛细管）≥1个，口模（管材Φ10x1）≥1个、口模（平片30x2）≥1个。

十、热压机

1、锁模力：≥150吨

2、活塞直径：≥350mm

3、模板尺寸：≥600×650mm

4、开模行程：≥400mm

5、机器尺寸：≥2m×1.5m×2.2m（长、宽、高）

6、隔热板：石棉板

7、加热方式：加热片

十一、四探针测试仪

1、 测量范围：

电阻率：10-5～105 Ω.cm(可扩展)；

方块电阻：10-4～106 Ω/□(可扩展)；

电导率：10-5～105s/cm；

电阻：10-5～105 Ω；

2、可测晶片直径：≥140mmX150mm；

3、恒流源：电流量程分为1μA、10μA、100μA、1mA、10mA、100mA六档，各档电流连续可调

4、数字电压表：

量程及表示形式000.00～199.99 mV；

分辨力：≤10μV；

入阻抗＞1000MΩ；

精度：±0.1% ；

显示：四位半红色发光管数字显示；极性、超量程自动显示；

5、四探针探头基本指标：

间距：1±0.01mm；

针间绝缘电阻：≥1000MΩ；

机械游移率：≤0.3％；

探针：碳化钨或高速钢≤Ф0.5mm；

探针压力：5～16 牛顿(总力)；

6、模拟电阻测量相对误差( 按JJG508-87进行)：0.01Ω、0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1000Ω、10000Ω≤0.3％±1字

7、整机测量最大相对误差：(用硅标样片：0.01-180Ω.cm测试) ≤±5％

8、整机测量标准不确定度：≤5％

十二、扣电测试箱

1、短路、超温、电机过热、压缩机过热、过载、过电流保护，具有防干烧防爆功能

2、控制系统：彩屏液晶超模糊 P.I.D 微电脑集成控制器

3、温度范围：5℃～60℃

4、温度波动：±0.5℃

5、温度误差：±1.5℃

6、温度指示精度：≤0.1℃

7、数据传输：≥80 个通道

8、功率：≥1000W

9、工作尺寸：≥580*460*950 mm ，外形尺寸：≥700*700*1600 mm

10、温度传感器：铂金电阻 PT100Ω/MV

11、加热系统：全独立镍铬合金电加热器

12、制冷系统：全封闭风冷单级压缩机制冷方式

13、循环系统：耐温低噪音电机+离心式风轮

14、外箱材质：A3 钢板.磷化静电喷塑处理

15、内箱材质：SUS304不锈钢镜面光板

16、门框隔热：耐温耐老化门封条

17、重量：约130Kg

十三、高低温试验箱

（一）、箱体结构特点：

1、箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。

2、箱体内胆采用不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用 A3 钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

3、大面积视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式三层钢化玻璃，可以清晰观测箱内状况。

4、箱体左侧标配测试孔（≥32 通道），可供外接测试电源线或信号线使用。

（二）、测试箱控制系统：

运用平衡恒温调控系统（BTHC），可编程彩屏超模糊 P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器，性能稳定精度高，操作简洁。

（三）、试验箱冷冻及风路循环系统：

1、制冷机组采用风冷全封闭压缩机。

2、制冷剂采用环保绿色（HFC）R404a 和 R23 制冷剂，零污染。

3、采用离心式送风机强力循环，可使测试区域内温度分布均匀。

4、升温、降温系统完全独立，可提高效率，降低故障率。

（四）、测试箱安全保护装置：

1、工作室超温独立保护器

2、加热过载保护器

3、压缩机过热保护开关

4、压缩机高压保护开关

5、压缩机过流保护开关

6、漏电短路器保护开关

7、循环电机过载过热保护开关

十四、行星式真空离心混料机

1、产品特点：可真空下进行混料，对材料进行脱气，双罐体，处理材料量较多，污染小（无金属搅拌叶片），样品材料包括纳米粉，陶瓷粉末，油脂，浆料，糊状物。

2、电源输入：≥单相 AC 208 - 240V， 50/60 Hz

3、最大功率：≥2000W，电机功率：≥750 W

4、混料/球磨：通过高速的公转和自转使材料产生对流、撞击和剪切，在真空环境下混合/球磨材料，可脱去材料中的气泡。

5、真空：真空泵抽速：≥165 L/min，真空度：≤-95 kPa，真空泵安装与机器内部

6、转速：固定转速比约（自转/公转=0.6）

7、样品盘公转速度：600rpm-2000rpm(可调）

8、罐体自转速度：360 rpm - 1,200 RPM

9、程序：可储存≥6条程序记忆

10、产品尺寸：≥400 mm (W) x 590 mm (H) x 580 mm (D)

十五、静电纺丝机

1、控制系统：可编程控制器+触摸屏控制。

2、五通道注射泵X2：注射泵流速范围为0.01毫升/小时～99.99毫升/小时。

新增产量设定功能。

3、移动滑台：移动距离为 0～280mm、移动速度为 0～999mm/min。

4、喷头系统：单针头、多针头、阵列、同轴。喷丝角度、距离可任意调节。

5、收集系统：转筒直径≥76mm、转速1～1000rpm。

6、环境系统：24V6A半导体除湿，排气阀门可调。典型效果为温度升高5，湿度降低30%。

7、机器尺寸：≥高570mm宽560mm深480mm。

十六、生物3D打印机 （核心产品）

描述：以用户自由设计或医学影像三维重建的计算机三维模型为基础，通过软件分层离散和数控成型的方法，将生物单元（细胞/蛋白质等）和/或生物材料按仿生形态学、生物结构或生物体功能、细胞特定环境等要求定位装配为具有个性化的体外三维结构或体外三维组织。

A、主要配置

1. 整机主机系统

2. 工作站（含打印软件）

3. 非接触式激光校准系统

4. 高清摄像头模块

5. 喷头自清洁系统

6. 温控打印平台（-5~40℃）

7. 光固化模块

8. 低温喷头

9. 高温螺杆喷头

10. 同轴双组份打印喷头

11. 超低温冷井（≤-35℃）

12. 超高温打印平台（≥150℃）

13. 旋转轴打印平台

14. 静电纺打印模组

15. 液冷外循环机

B、技术参数

（一）、打印主机及打印喷头

1. 打印材料通过气动挤压式和机械螺杆式挤出，气压控制范围为0.1-6.0bar，螺杆挤出力≥80kg，螺杆推进速度V：0.001≤V≤4mm/s，最小步长≤0.001mm；

2. 配备独立Z轴的打印喷头，可支持≥5个及以上独立打印喷头交替协同打印及同时平行并列打印；

3. 标准喷头打印速度：≥120mm/s；

4. 设备最大工作区间：≥300*120*70mm；

5. XYZ单轴最小步长：≤1μm；

6. 具备打印喷头针尖非接触式自动校准系统，可精确控制打印头X/Y位置和Z轴高度；

7. 配置模块化高分辨摄像头，可挂载在独立Z轴上或放置于其他机身位置，可实时监控打印过程，定点图像拍摄等；

8. 具备打印喷头针尖自动清洁功能，支持根据用户设定时间自动清洁打印喷头针尖；

9. 打印平台具备温度控制功能，温度范围-5℃~40℃，兼容通用的多孔培养板及培养皿；

10. 配套紫外光固化模块：波长365nm（可定制其他波长），光功率0~500mw/cm^2，双模式光固化打印：打印后按层固化或打印后沿打印轨迹固化，可选光斑直径，可调节照射时间，照射距离，光功率及固化面积；

11. 配套低温打印喷头：气动挤出，温度范围：-5℃~80℃，喷头料筒满载容量≥5cc，喷头为两段独立分布式控温，使打印材料在料筒及针头均可实现独立精确温控；

12. 配套超高温螺杆打印喷头：温度范围：室温~300℃，喷头料筒满载容量≥5cc，挤出力≥80kgf，料筒表面为防黏连涂层，喷头多段式控温，前移式加热区设计，有效缩短打印材料受热时间；

13. 配套同轴双组份打印喷头：温度范围：-5℃~60℃，喷头料筒满载容量≥5cc，喷头为两段独立分布式控温，使打印材料在料筒及针头均可实现独立精确温控，双料筒可独立控温控压；

14. 配置超低温冷井打印平台：温度范围：-35℃~室温，磁吸附模块化冷台/冷井设计区域尺寸：≥50mm*50mm*14mm；

15. 配置超高温打印平台：温度范围：室温~150℃，磁吸附模块设计；

16. 配置旋转轴打印平台：旋转轴控温范围35~120℃，加热功率≥30W，可控温旋转轴的直径范围2-30mm可选，转轴可打印长度≥55mm，有多种预制规划路径可选；

17. 配置静电纺丝打印模组：输出脉冲电压：0到-30kV，0到最高电压连续可调，输出电流：≤1mA，纹波电压：0.001%Vp-p，具备击穿断电保护功能；

18. 打印机尺寸≤650*400*390mm，可直接放置于超净工作台或生物安全柜内，需符合层流超净工作台要求；

19. 设备支持打印多种材料，包括：细胞系与细胞株、天然生物材料、高分子材料、无机材料；

20. 打印针头直径：5~2000μm，提供多种规格针头，如LT鲁尔锁直式针头、HT鲁尔锁不锈钢针头、LT鲁尔锁聚丙烯锥形针头等；

21. 远端水冷循环：水循环液槽数≥2；

22. 可定制化并加配多种喷头及模块；

二、打印软件

1. 控制软件可对用户开放开源，用户可以自行编程；

2. 支持构建模型的文件格式：STL、Gcode;

3. 通过控制软件设置打印喷头温度，打印平台温度、控制气压、打印速度、打印层高及间距等参数实现全自动控制，无需手动调节打印参数；

4. 提供三维结构模型库；

5. 支持线性填充/非线性填充（周期变化曲线）/表层轮廓螺旋填充/放射线-轮廓偏置线填充等多种填充模型打印；

6. 支持多模型多材料组合规划打印；

7. 支持同层/非同层多模型组合规划打印；

8. 支持外部编程Gcode代码直接控制设备，实现复杂路径打印。

十七、冷冻干燥机（一）

真空冷冻干燥技术，简称冻干，又称升华干燥。冻干技术能在低温条件下将样品中的水分除去，以达到干燥及长期保存的效果，对热敏性物质如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物组织，冻干技术非常适用，因此广泛应用于药品、生物制品，化工及食品工业。

（一）、主要特点

1、干燥仓一体成型，无粘接、高强度，无泄漏。

2、压缩机，高效稳定，噪音低。

3、冷阱预冻功能。

4、导流筒技术，缩短干燥周期。

5、样品温度监视，可实时监控样品温度

6、冻干曲线绘制功能，可查看、存储冻干曲线。

7、冻干数据显示存储功能，支持U盘数据导出功能。

8、自动除霜功能，采用先进的热氟除霜技术，除霜块、安全。

9、特殊样品冷阱低温干燥功能。

10、原装充气阀，可充氮气或惰性气体进行干燥后的保存。

11、标准真空接口，可与多种真空泵联用。

（二）、主要技术参数：

1、控制方式：PLC+触摸屏

2、样品温度传感器：≥2支

3、除霜方式：热氟除霜

4、冷凝温度：<-110℃

5、真空度（空载）：< 3Pa

6、冻干面积：≥0.12m2

7、冻干效率：≥2L/24H

8、捕水能力：≥4L

9、冷阱尺寸：≥Φ220×250mm

10、样品盘：≥Φ200×4mm

11、压缩机功率：≥1HP

12、真空泵：≥2L/S

13、主机尺寸：≥W640×D640×H1000

十八、冷冻干燥机（二）

（一）、主要特点

1、干燥仓一体成型，无粘接、高强度，无泄漏。

2、压缩机，高效稳定，噪音低。

3、冷阱预冻功能。

4、导流筒技术，缩短干燥周期。

5、冻干曲线绘制功能，可查看、存储冻干曲线。

6、样品温度监视，可实时监控样品温.

7、冻干数据显示存储功能，支持U盘数据导出功能。

8、特殊样品冷阱低温干燥功能。

9、自动除霜功能，采用先进的热氟除霜技术，除霜块、安全。

10、原装充气阀，可充氮气或惰性气体进行干燥后的保存。

11、标准真空接口，可与多种真空泵联用。

（二）、主要技术参数：

1、控制方式：≥PLC+7寸触摸屏

2、样品温度传感器：≥2支

3、除霜方式：热氟除霜

4、冷凝温度：<-55℃

5、真空度（空载）：< 6Pa

6、冻干面积：≥0.12m2

7、冻干效率：≥2L/24H

8、捕水能力：≥3L

9、冷阱尺寸：≥Φ220×130mm

10、样品盘：≥Φ200×4mm

11、压缩机功率：≥7/8HP

12、真空泵：≥2L/S

13、主机尺寸：≥W380×D600×H345

十九、马弗炉

1、炉膛有效尺寸：≥200x300x120mm

2、工作温度：≤1200℃

3、控温方式：智能化≥30段可编程控制

4、升温最快速率：≥10℃/min

5、加热元件：电阻丝

6、恒温精度：±1℃

7、炉门结构：侧开式

8、工作电源：≥AC220V/50HZ/60HZ

9、额定功率：≥3KW

10、外型尺寸：≥430x530x500mm

11、产品规格：净重≥30KG

二十、高压灭菌锅

（一）、产品特点：

1、断水自控

2、超压自泄

3、超温保护装置

4、微电脑智能化控制

5、灭菌终了蜂鸣器提醒

6、自涨式密封圈，自动排放冷空气

7、外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀

（二）、技术参数：

1、容积：≥29L

2、功率：≥2kW

3、电源：220V±10%  50Hz±2%

4、极限工作/设计温度：≥126℃/128℃

5、极限工作/设计压力：≥0.142MPa/0.165MPa

6、定时范围（分钟）：0-120

7、内腔尺寸(mm)：≥Φ300×420

二十一、旋转蒸发仪

1、可移动安全防护罩

2、玻璃件升降装置

3、免维护PTFE－石墨密封

4、电动升降安全释放装置（防止突然断电情况下的滑落）

5、不小于4.3" LCD高亮触摸屏

6、快速启停装置

7、梨形蒸发瓶连接系统

8、可移动式不锈钢恒温浴槽，移动距离：≥75mm

9、转速：20~300rpm可调（内置≥150W电机）

10、加热浴槽温度：用油最高≥180℃（可以选择水或者导热硅油）

11、加热功率：≥1.4kw

12、浴槽容积：≥5L

13、浴槽材质：PTFE 覆层

14、浴槽空的情况下可以移动

15、蒸发瓶最大容积：≥2L

16、收集瓶建议最大容积：≥2L

二十二、管式炉

1、炉管规格：≥外径：80 ×内径：74×长：1000 mm

2、工作电压：≥单相 AC 208 - 240V， 50/60Hz

3、最大功率：≥3KW

4、加热原件：Fe-Cr-Al Alloy doped by Mo

5、最高温度：≥1200℃ (使用时必需通入惰性气体以防止炉管发生形变)

6、工作温度：≥1100℃

7、推荐升温速率：≤ 20℃ /min

8、加热区长度：≥400mm

9、恒温区长度：≥140mm (±1℃）

10、控制方式：模糊PID控制和自整定调节功能，智能化≥30段可编程控制，具有超温及断偶报警功能，控温精度：±1 ℃ ，K型热电偶。

11、密封系统：炉管两端配有不锈钢密封法兰。（包括精密针阀、指针式真空压力表、软管接头）

12、炉体：≥590×380×520mm

13、重量：≥40Kg

二十三、电化学工作站

1、零阻电流计

2、2，3，4电极结构

3、浮动地线或实地

4、两个通道最大电位范围：±10 V

5、最大电流：±250 mA 连续（两个通道电流之和），±350 mA峰值

6、槽压：±13 V

7、恒电位仪上升时间：小于1ms，通常约0.8ms

8、恒电位仪带宽（小于-3分贝）：约1 MHz

9、所加电位范围：±10 mV，±50 mV，±100 mV，±650 mV，±3.276 V，±6.553 V，±10 V

10、所加电位分辨：电位范围的0.0015%

11、所加电位准确度：±1 mV，±满量程的0.01%

12、所加电位噪声：< 10 mV，均方根值

13、测量电流范围：±10 pA 至 ±0.25 A，12量程

14、测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低≤0.3 fA

15、电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6 A/V时为0.2%，其他量程1%

16、输入偏置电流：< 20 pA

17、CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至≥10,000 V/s

18、扫描时的电位增量：约0.1 mV（当扫速为≥1,000 V/s时）

19、CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000 sec

20、DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10 sec

21、交流阻抗： 0.00001至1 MHz

22、自动或手动iR降补偿

二十四、木材制样机

（一）、概述

木材样条制样机使用四轴数控主机及专用控制软件，加工速度快、精度高，具有一定通用性，通过加载不同的加工方案可以完成各种类型的试样加工，适合硬木、竹木材料的加工，也适合硬质塑料及高分子材料的加工。

（二）、采用标准

设备加工试样符合国家标准《GBT 1937-2009 木材顺纹抗剪强度试验方法》、《GBT 1938-2009 木材顺纹抗拉强度试验方法》和《GBT 1942-2009 木材抗劈力试验方法》的要求。

（三）、加工试样类型：

1、木材顺纹剪切试样

2、木材顺纹抗拉试样

3、木材抗劈力试样

（四)、设备构成与基本使用概况

设备由四轴木材加工用主机、工业CNC控制系统及相应控制软件构成，采用触摸屏操作，开机启动后选择加工方案后，即可进行加工制作。采用四轴联动系统，可以对试样进行X、Y、Z、A全方向自动加工，采用电子手轮进行精确对刀操作，对刀完成后的加工过程不需要人工干预。

（五）、主要技术参数：

1、最大加工长度：≥600mm

2、最大加工宽度：≥300mm

3、最大加工厚度：≥40mm

4、主轴电机转速：≥24000r/min

5、加工精度

5.1精度分辨率：≤0.003mm

5.2 精度总误差：<0.1mm

6、走刀速度0~500mm/min实时可调。

7、顺纹拉伸试样加工的初始材料规格为≥370mm X 15mm X 20mm。

8、抗劈力试样加工的初始材料规格为≥20mmX20mmX50mm。

9、顺纹剪切试样加工的初始材料规格为≥20mmX35mmX40mm。

（六）、主要配置

1 四轴轴数控设备主机，≥1套

2 触摸屏工控系统，≥1套

3 电子手轮，≥1套

4 旋转轴工装，≥1套

5 顺纹拉伸加工专用刀具，≥1套

6 抗劈力试样加工专用刀具，≥1套

7 顺纹抗剪试样专用刀具，≥1套

8 材料装卡用平口台钳，≥1套

二十五、液相色谱仪

（一）、性能指标

1、四元梯度泵：

1.1、串联式双柱塞往复泵，流量准确度<1%；非皮带传动；

1.2、20～100 μL自动连续可变冲程，最大冲程必须达到≥100μL，主动电磁阀控制，可在软件中设定。

1.3、可设置流量范围：0.001～10mL/min，增量约0.001mL/min

1.4、流量范围：0.2-10ml/min

1.5、压力范围：0~600bar（流量≤5mL/min）；0~200bar（流量5~10mL/min）

1.6、压力脉动：在压力 >10bar，1ml/min异丙醇时，幅度<2%（典型<1.3%），或者≤3bar，以大者为准。

1.7、流量精密度：≤0.07%RSD或者≤0.02min SD，以大者为准。基于恒定室温下的保留时间。

1.8、流速准确度：±1%或者≤10μL/min，以大者为准，在约100bar泵送脱气的水。

1.9、梯度洗脱：四元低压混合。0-95%或者5-100%用户可选择。

1.10、组分精密度：<0.2%RSD或者<0.04min

1.11、滞后体积：600-900μL。

1.12、内置在线真空脱气机，实时监测真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作。

1.13、脱气单元：通道数≥4，单通道内部体积≥1.5ml

2、高性能自动进样器

2.1、采用高压、阀进样技术

2.2、使用微型计量泵准确控制取样体积

2.3、进样体积：0.1-100μL，增量为约0.1μL

2.4、进样准确度：± 1 %

2.5、进样精度：< 0.25% RSD

2.6、交叉污染：<0.004% (氯己定)

2.7、最大操作压力：≥600bar

2.8、控制功能：柱前自动衍生程序，自动洗针程序，柱前样品自动稀释，自动混合，取样及进样速率

2.9、样品位数：不少于132位2ml标准样品瓶位

2.10、样品粘度范围：0.2~50cp

2.11、pH范围：1.0～9.5

3、智能化柱温箱

3.1、控温范围：室温以上5-80℃

3.2、柱容量：≥2根30cm色谱柱或≥4根15cm色谱柱

3.3、温度稳定性≤0.15℃；

3.4、温度准确度≤0.8℃

4、紫外可变波长检测：

4.1、检测类型：双光束光度计

4.2、光源：氘灯

4.3、波长范围：190～600nm

4.4、光谱带宽：典型6.5nm

4.5、光谱：停流扫描

4.6、波长校正：使用氘灯谱线进行自校正，内置氧化钬滤光片进行验证

4.7、波长精确度：±1nm

4.8、基线噪音：±0.25×10-5AU （230nm，1mL/min 甲醇）

4.9、基线漂移：≤1×10-4AU/h （230nm， 1mL/min甲醇）

4.10、线性范围：>2.5AU

4.11、最快采样速率：≥120Hz

4.12、时间编程：波长，峰宽，氘灯开/关，信号自动回零，峰反转，采样时间

4.13、具备双波长模式：采样速率：≥2.5 Hz；基线噪音：±0.8×10-5AU （230nm，1mL/min 甲醇）

4.14、时间编程：波长，峰宽，氘灯开/关，信号自动回零，峰反转，采样时间

5、荧光检测器：

5.1、可编程单波长（激发和发射）荧光检测器

5.2、光源：长寿命闪烁氙灯，支持≥5W节能模式，寿命最长可达≥4000h

5.3、灵敏度：蒽在250nm激发波长400nm发射波长，的最低检出限（LOD）为10fg；

5.4、脉冲频率：单信号模式296Hz；经济模式74Hz

5.5、激发单色器：凹型全息光柵，200~1200nm波长范围，带宽20nm

5.6、发射单色器：凹型全息光柵，200~1200nm波长范围，带宽20nm

5.7、实时信号：可同时输出≥4 个激发或发射波长的实时检测信号

5.8、时间编程参数：响应时间，PMT增益，基线归零，光谱参数

5.9、光谱采集：激发和发射光谱，扫描速度≥28ms/数据点（0.6s/光谱200-400nm，10nm步长）

5.10、步进：1-20nm

5.11、波长重现性：±0.2nm

5.12、波长准确性：±3nm

5.13、流通池：≥8μL，最高耐压≥20bar（2MPa），石英材质

5.14、最大数据采集速率：≥145Hz

6、仪器控制及数据处理系统：

6.1、软件：Windows操作环境中运行，具仪器控制、数据采集、数据分析、结果报告等基本功能

6.2、液相色谱软件符合GLP/GMP的要求

6.3、具有安全和仪器维护功能：实现软件对硬件的保护和故障诊断

6.4、泵：泄露检测，输出泄露信号立即停止泵工作；记录泵杆运动次数，预知柱塞杆密封圈磨损情况，进行预防性维护，纪录维护和出错信息

6.5、自动进样器：泄露检测，输出泄露信号立即停止泵工作，记录进样针数，纪录维护和出错信息

6.6、柱温箱：泄露检测，输出泄露信号立即停止泵工作，记录色谱柱信息

6.7、检测器：泄露检测，输出泄露信号立即停止泵工作，记录氘灯使用时间，进行预防性维护，纪录维护和出错信息

（二）、配置要求

1、四元泵  ≥1套

2、主动密封圈清洗组件 ≥1套

3、在线真空脱气机   ≥1套

4、自动进样器  ≥1套

5、样品托盘   ≥1套

6、智能化柱温箱  ≥1套

7、紫外检测器 ≥1套

8、荧光检测器 ≥1套

9、色谱工作站软件  ≥1套

10、色谱柱：Poroshell 120 EC-C18 3.0x150mm， 2.7um≥1根

11、色谱柱：Eclipse Plus 250 mm×4.6 mm，5 μm≥1根

12、色谱柱：Zorbax SB-C18  150 mm× 4.6 mm，5 μm≥2根

13、2ml样品瓶（含盖和垫）≥200个

14、过滤白头≥5个

15、PEEK接头≥10个

16、PEEK管线≥5米

二十六、液相色谱原子荧光联用仪

1、使用范围

适用于样品中砷、汞、硒、铅、锗、锡、锑、铋、镉、碲、锌、金等十二种元素的痕量分析及样品中砷、汞、硒、锑等元素进行形态分析。

2、技术指标

2.1、总量检出限(D.L.)：As、Se、Bi、Sn、Sb、Te、≤ 0.01μg/L

Hg、Cd≤0.001μg/L、Ge≤0.05μg/L、Zn≤1.0μg/L、Au≤3.0μg/L

2.2、总量精度(RSD)：≤0.8%

2.3、总量线性范围：大于三个数量级

2.4、总量相关系数：>0.999

2.5、形态最小检出量：

As（Ⅲ）＜0.04ng、DMA＜0.08 ng、MMA＜0.08 ng、As（Ⅴ）＜0.2 ng

SeCys＜0.3 ng、 SeMeCys＜1 ng、Se(IV) ＜0.1 ng、SeMet＜2 ng

Hg(II) ＜0.05 ng、MeHg＜0.05 ng、EtHg＜0.05 ng、PhHg＜0.1 ng

Sb(III) ＜0.1ng   Sb(V) ＜0.5ng

2.6、形态精密度＜ 3%

2.7、形态线性范围三个数量级

2.8、形态相关系数：>0.999

3、性能特点：

3.1、三灯位三通道、内置式注射泵、全自动测量。

3.2、三道三灯位短焦距无色散光路系统，实现三个元素的同时测量。

3.3、采用内置式注射泵和蠕动泵联用技术，注射泵进样、蠕动泵进还原剂蠕动泵+注射泵”和“蠕动泵”两种分析模式全自动切换与兼容，满足不同的分析需求。

3.4、全透明氟聚合物管路，热固化一体化成型存样环40～60℃恒温加热的存样环精确控温系统，进一步缩短高污染应用场景下的清洗时间，提高分析效率。

3.5、仪器具备载气、屏蔽气、辅助气、助燃气四路独立气路系统，气路系统采用质量流量计控制气体可自动调节与优化流量，保证气路系统长期工作的稳定性和重复性。

3.6、载气、屏蔽气、辅助气三路气体流量控制系统，流量范围：0～1000mL/min连续自动可调，氢气0-500mL/min连续可调，流量精度：±1mL/min。

3.7、免维护水冷式气液分离系统，气液分器可以制冷除水蒸汽、自动抑制泡沫的形成，使用中自动形成水封无需加液和排液，自动排除废液无需蠕动泵进行排废液。

3.8、气液分离器玻璃接口采用螺纹设计可快速连接、不易脱落。

3.9、直插式免调节空心阴极灯，自动对准光路，无需调节，空心阴极灯具有非接触式射频身份识别系统，可随时写入和读出累计使用寿命等信息。

3.10、日盲型高灵敏紫外传感器的双光束光源漂移校准系统，校准系统无光纤和切换透镜等部件造成的能量损失，灯光源能量实时校准与动态调节技术，彻底解决汞灯漂移问题。

3.11、采用脉冲点火电热塞点火技术，加热元件封装在耐高温耐腐蚀的合金材料，不采用螺旋状的加热炉丝，无点火炉丝消耗、终生免维护。

3.12、原子化器温度在50～450℃之间连续可调、温度控制精度：±0.5℃，保证原子化区域原子密度的稳定性。（提供仪器软件原子化温度调节设置界面佐证）

3.13、原子化器高度免调节设计，系统可靠性高，免维护、操作便捷。

3.14、具有高清摄像头和辅助照明系统的原子化室可视化系统，通过软件界面实时显示原子化室内的工作状态便于观察氢火焰。

3.15、具有多种智能监测系统具备漏液监测、输入气体压力数字化监测、气体流量监测、原子化器温度监测、环境温湿度监测、点火电流监测、大气压监测等。

3.16、计算机可通过WIFI与原子荧光主机之间建立通讯和传输数据，不需要RS232/485串口线、网线或USB线进行连接。分析过程不受物理通讯线的限制，增加了操作的便捷性;

3.17、外置式极坐标自动进样器，样品盘位数≥218位，单个样品盘需同时兼容132位 (10-15)mL样品管及86位25mL比色管。

3.18、形态分析单元内置两个高效微型高压液相泵，流量范围： 0.01–9.99 mL/min(10mL泵头);流量重复性：<0.2%(1mL/min)； 流量准确度：≤0.5%(1mL/min)；压力范围：0–40MPa。

3.19、形态分析单元具备溶剂管理系统可自由控制和切换≥4路流动相、≥1路柱塞清洗液、≥1路消解液、≥1路酸和≥1路还原剂；采用非接触式高精度液位高度和液体余量实时监测技术，随时掌握各种试剂余量信息；具有三色直观可视独立状态指示灯，缺液或达到设定阈值时自动报警或系统终止工作。

3.20、每个色谱泵对应两路自动切换的流路系统，无需手动更换流动相和清洗液，具备实验结束自动清洗色谱柱功能。全自动柱塞清洗系统，流量可调，开机自动运行，免维护，无需手动清洗柱塞杆和密封圈。

3.21、高压双色谱柱自动切换系统，软件自动控制不同色谱柱的自动切换，色谱柱流路状态直观可视，操作简单，自动化程度高。

3.22、形态单元内置式双通道静音式脱气机，开机自动运行，自动控制真空度，免维护，无需对配制的流动相进行手工脱气。

3.23、形态单元具备内置氢气气路系统，采用质量流量精准控制，流量范围在0～500mL/min软件连续自动可调，具备高精度数字化压力监控系统，具备备高灵敏度氢气泄漏传感器。

3.24、紫外消解管路及紫外灯管具备可视化系统，使紫外灯的点亮状态和紫外消解管路的流路状态在软件上直观可视。紫外消解和非紫外消解两种模式可选，流路系统软件自动切换。

3.25、柱温箱温度可在室温+5℃～85℃范围内内连续可调，加热方式为空气浴进行加热，保证保留时间的高度重现。

3.26、液相自动进样器位数≥90位，具有缺瓶报警，顶针报警，管路阻塞报警，泄漏报警、定量环≥100ul，可以单点稀释工作曲线。

3.27、配置的废液桶具有液位监测系统，使用电池供电，不需要外接电源线，废液桶具有尾气捕集肼的废液，废液桶自动吸附废液挥发的酸气，保护实验室环境，倾倒废液时，不需要拆卸尾气捕集阱。

3.28、偏向光谱仪器使用习惯的工作站软件，全面兼容Windows 7/10等操作系统；支持四通道同步数据采集与数据处理；软件实现系统自动诊断、自动样品测量、自动清洗、自动识别判峰，自动稀释和超限自动标记；

3.29、测量完成后，自动保存数据，自动清洗，自动退出程序，自动关闭计算机，自动休眠；具有专家系统：各元素形态的物理参数，标准溶液的配制，样品前处理及推荐最佳仪器条件和优选方法等；全面满足GLP、GMP、GCP、21CFR Part11数据完整性和审计追踪-电子签名的规范要求。

4、仪器配置

4.1、三道注射式原子荧光光度计主机 ≥1套；

4.2、注射泵和蠕动泵联用进样系统 ≥1套；

4.3、原子化器可视化系统 ≥1套；

4.4、说明书 ≥1套；

4.5、无线网卡≥1套；

4.6、免调空心阴极灯：砷≥2盏、汞≥1盏、硒≥2盏、锑≥1盏；

4.7、带报警及废气捕集功能废液收集器 ≥1套；

4.8、带水冷功能气液分离器 ≥1套；

4.9、总量进样器位数≥218位同时兼容10、15、25ml进样管 ≥ 1套；

4.10、形态分析仪主机（含两个液相泵）≥1套；

4.11、8路溶剂管理器 ≥1套；

4.12、内置在线脱气装置 ≥1套；

4.13、内置柱温箱 ≥1套；

4.14、内置氢气气路系统 ≥1套；

4.15、砷、汞色谱柱及保护柱各 ≥1套；

4.16、不小于4种砷形态标准溶液、不小于2种汞形态标准溶液，各不小于1套；

4.17、液相进样器≥90位≥1套；

4.18、氢气发生器≥1套；

4.19、工作站≥1套；

4.20、随机备件≥1套；

（三）售后服务要求

各投标产品保修期不得低于一年（上门）。投标时，各投标产品必须注明生产厂家的保修年限(具体产品按照时间较长的保修年限为准)。在质量保证期内设备运行发生故障时，中标供应商（厂家）在接到故障通知后快速响应，并免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况等）。质量保证期内中标供应商（厂家）有责任对设备进行不定期的巡查检修。设备保修期过后，承担终身维修服务。

（四）付款时间及付款方式

合同签订后预付合同总金额的80%，余额部分于验收合格后十五个工作日内付清，支付方式为银行转账，中标供应商须提供正式的税务发票。

（五）收货时间及地点

合同签订后    90   天内，于  武夷学院指定地点  交货。

（六）验收条件

根据招标文件及投标文件响应情况由申购单位组织验收。最终用户负责货物清点和验收。验收应在货物安装调试完成后10个工作日内验收完毕。如发现物资设备与合同规定不符，采购人有权拒绝接受并向中标供应商提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人有权凭有关证明文件向中标供应商提出索赔。

安装调试：（1）货物由中标供应商负责设备的现场安装和调试，收到采购人安装仪器通知后，在10个工作日之内，生产厂家安排安装工程师前往现场免费安装调试仪器，直至采购人验收合格；安装调试须符合我国国家有关技术规范和技术标准。（2）中标供应商在进行安装期间所发生的费用均包含在合同总价中，采购人不再另行支付额外费用。（3）中标供应商安装结束后应负责将废物清理，费用由中标供应商负责。

（七）履约保证

中标供应商须于收到中标通知书后5个工作日内，通过银行转账或电汇的方式向采购人缴纳履约保证金（中标金额的5 %，开户银行：农业银行武夷山市支行营业部；开户名称：武夷学院；银行帐号：13-970101040011043）方可签订合同；采购人不接受其它缴纳方式。该履约保证金在验收通过后，中标供应商无违约行为且无质量未了事宜后30天内（寒暑假期间顺延）无息返还。若中标供应商严重违约，采购人有权终止合同，并没收履约保证金。

（八）违约处理

1.由于中标供应商的原因导致未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在中标供应商书面同意支付延期交货违约金的条件下，采购人有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，采购人同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交 1天，按迟交货物金额的  5 ‰。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的  10 ％。

2.由于中标供应商的原因导致不能交货的（逾期超过20个日历天视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响采购人正常使用的，中标供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的  30  ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，采购人有权要求中标供应商赔偿损失。

3.如果中标供应商未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期  1  天的，中标供应商应向采购人支付  50 元违约金，若因此给采购人造成损失的，中标供应商还应赔偿采购人所受的损失。

4.中标供应商逾期付款的应按照逾期金额的每日  0.5  ‰支付逾期付款违约金。

5.因不可抗力造成违约的，可以免责，但违约方必须及时提交相关书面报告材料。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省南平市武夷山市百花路358号武夷学院（采购人指定地点） 
2、交付时间：合同签订后 (90 ) 天内交货
3、交付条件：到货安装调试经采购人验收合格后交付
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：5%。说明：中标供应商须于收到中标通知书后5个工作日内，通过银行转账或电汇的方式向采购人缴纳履约保证金（中标金额的5 %，开户银行：农业银行武夷山市支行营业部；开户名称：武夷学院；银行帐号：13-970101040011043）方可签订合同；采购人不接受其它缴纳方式。该履约保证金在验收通过后，中标供应商无违约行为且无质量未了事宜后30天内（寒暑假期间顺延）无息返还。若中标供应商严重违约，采购人有权终止合同，并没收履约保证金。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 根据招标文件及投标文件响应情况由申购单位组织验收。最终用户负责货物清点和验收。验收应在货物安装调试完成后10个工作日内验收完毕。如发现物资设备与合同规定不符，采购方有权拒绝接受并向供应商提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购方有权凭有关证明文件向供应商提出索赔。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 合同签订后预付合同总金额 |
| 2 | 20 | 验收合格后十五个工作日内付清，支付方式为银行转账，中标供应商须提供正式的税务发票。 |

包：2
1、交付地点：福建省南平市武夷山市百花路358号武夷学院（采购人指定地点） 
2、交付时间：合同签订后 (90 ) 天内交货
3、交付条件：到货安装调试经采购人验收合格后交付
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：5%。说明：中标供应商须于收到中标通知书后5个工作日内，通过银行转账或电汇的方式向采购人缴纳履约保证金（中标金额的5 %，开户银行：农业银行武夷山市支行营业部；开户名称：武夷学院；银行帐号：13-970101040011043）方可签订合同；采购人不接受其它缴纳方式。该履约保证金在验收通过后，中标供应商无违约行为且无质量未了事宜后30天内（寒暑假期间顺延）无息返还。若中标供应商严重违约，采购人有权终止合同，并没收履约保证金。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 根据招标文件及投标文件响应情况由申购单位组织验收。最终用户负责货物清点和验收。验收应在货物安装调试完成后10个工作日内验收完毕。如发现物资设备与合同规定不符，采购方有权拒绝接受并向供应商提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购方有权凭有关证明文件向供应商提出索赔。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 合同签订后支付 |
| 2 | 20 | 验收合格后十五个工作日内付清，支付方式为银行转账，中标供应商须提供正式的税务发票。 |

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：

乙方：

根据项目编号为的项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的电子投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：元（￥）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：；

4.2交付地点：；

4.3交付条件：。

5、合同标的应符合招标文件、乙方电子投标文件的规定或约定，具体如下：

。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方电子投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：。

9、合同有效期

。

10、违约责任

。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执份，送备案份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□。

（以下无正文）

甲方：乙方：

住所：住所：

单位负责人：单位负责人：

委托代理人：委托代理人：

联系方法：联系方法：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   电子投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

一、投标函

致：          （采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
  2.8我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.9除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
  通信地址：                                        
  邮编：                                           
  联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
  投标人：（全称并加盖单位公章）
  日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位授权书（若有）

致：            （采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

二-2营业执照等证明文件

致：            （采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：           （采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：            （采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟）的，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：           （采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟）的，视同满足本项资格条件要求。
3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：           （采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：           （采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-9中小企业声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

##### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                                              日期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
  3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附：

残疾人福利性单位声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二-10联合体协议（若有）

致：           （采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（  全称 ）的合同金额占合同总额的＿%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的＿%；

……。

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-11分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：                          　　　     　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签订日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：          （采购人或采购代理机构）

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一采购包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

###### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ， 属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                                     日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件第四章中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

###### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件第四章中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据电子投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格（品牌/型号） | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。